## 2017年双随机二季度检查情况
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果（中文名称）（请填写文本描述信息）
1 | 福建梅生实业集团有限公司 | 91350105717350905P | 350105100001252 | 717350905 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-19 | 到生产车间查看，没有进行生产。掺钕钇铝石榴石激光治疗机注册证于2017年4月6日到期，该公司不再申请注册延续，该公司目前无其他医疗器械品种，目前处于停产状态。
2 | 福建西陇生物技术有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-19 | 未发现问题
3 | 福州市晋安区医院 |  |  | 488283103 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-20 | 1、注输器具验收记录未严格按制度规定；记录项目不全。2、CT机的高压发生器维修记录不够全面，无记录产品序列号。
4 | 福州成久医疗器械有限公司 | 91350104M0000970X1 | 350104100212692 | M0000970X | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-21 | 1、资质资料收集不够齐全：未收集上海银京医用卫生材料有限公司的资质资料。2、现场抽查家康医用红外体温计，未提供入库验收记录和采购清单。要求企业对存在的问题在2017年5月15日之前整改到位。已报整改报告
5 | 福州悦耳动听医疗器械有限公司 | 91350102MA34AGGL8P |  | MA34AGGL8 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-27 | 现场检查，该公司产品验收记录只记有产品型号及数量，不符合《医疗器械经营质量管理规范》中相关规定。要求企业完善产品进货验收记录。
6 | 悦欣（福州）医疗器械有限公司 | 91350102666885036G | 350102100006411 | 666885036 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-27 | 未发现问题
7 | 福建医科大学附属口腔医院 |  |  | 488001719 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-12 | 1、未收集设备安装，维修后的调试、确认记录。 要求医院以后在设备安装，维修后应及时收集调试确认记录。
8 | 福建省安康医疗器械有限公司 | 91350104574704146N | 350100100256030 | 574704146 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-15 | 1、医用纱布块（批号：20170216）生产批记录有天窗，在工序生产记录表中有设计物料平衡，实际未进行物料平衡计算。等4条。处理意见：要求企业按规范要求，修订生产记录表单。同时加强对一类医疗器械生产现场的管理。
9 | 福建省立医院 |  |  | 488000169 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-17 | 未发现问题
10 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 91350100727894957M | 350100100011996 | 727894957 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-17 | 到生产车间查看，处于停产状态，记录未发现问题。
11 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 | 913500002601846517 | 350000100030924 | 260184651 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-18 | 未发现问题
12 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 913501001546216270 | 350100100033983 | 154621627 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-26 | 经现场检查，企业各环节风险隐患处于受控状态。
13 | 福州杰采信息科技有限公司 | 913501027917605747 | 350100100007709 | 791760574 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-01 | 现场能提供供方资质及产品的注册证，购销记录不够规范，质量管理软件损坏未使用。企业应对购销记录进行完善。并于6月10日前将整改情况报市局。已报整改报告
14 | 福建顺安医药有限公司 | 91350100685050069X | 350100100209025 | 685050069 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-02 | 现场查看，能提供供货方资质材料及产品注册证，购销记录符合要求。
15 | 福建同春药业股份有限公司 | 91350000746370921F | 350000100007831 | 746370921 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-02 | 能提供供货方资质及产品注册证等资料，购销记录符合要求，能提供该产品的购进清单。
16 | 福州科联医疗器械有限公司 | 91350104680878246N | 350100100204213 | 680878246 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-02 | 1、公司未认真查验入库产品，采购收货清单产品注册证证号与实际不相符。
17 | 福建民诚生物科技有限公司 | 91350103084336352W | 350103100364647 | 084336352 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-06 | 现场查看该企业为二类备案企业，企业称到目前为止未经营二类医疗器械。
18 | 福建中正药业集团有限公司 | 91350100775375967F | 350100100032837 | 775375967 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-06 | 未发现问题
19 | 福州拓美医疗器械有限公司 | 91350103696611511P | 350103100034668 | 696611511 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-06 | 抽查批号为10GE14573产品，能提供该产品的供货方资质及产品注册证，购销退货凭证及记录。
20 | 福州申晟医疗器械有限公司 | 91350103570961700Q | 350103100051929 | 570961700 | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-16 | 未发现问题