## 生产
抽查检查ID（事项编号）* | 企业名称* | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 检查实施机关* | 抽查检查类型* | 抽查检查日期* | 抽查检查结果（中文名称）（请填写文本描述信息）*
fzsyj93617001 | 福州鑫美源生物医药工程有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016年11月7-8日
fzsyj93617002 | 福州美信义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-12-14 | 铸造车间内有两瓶气瓶及一罐液化器，没有单独存放;蜡形车间内的液化气罐没有安全防护设备。
fzsyj93617003 | 福州美信义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-12-15 | 1、未明确企业负责人为产品质量的主要责任人。2、质量管理部负责人刘鑫对过程检验、成品检验要求及检验规程不熟悉。3、生产设备无使用记录；生产设备管理制度（文件编号：WI-SC-02）规定生产操作人员应将生产设备检查情况记录于《设备日常检查表》，查看此表实际记录人为生产部负责人许雄棱与规定不符。4、检验设备无使用记录。5、企业未按照《文件控制程序》中复制文件的要求记录文件复制情况（如质量手册复制了2份未进行记录）。6、《员工培训档案》记录不完整，确认人未签字。7、部分记录有涂改未签注姓名和日期（如德国VITA原辅料验收、领用记录等）。8、“文件记录清单”中的文件保存期限与《记录控制程序》中规定的记录保存期不一致（从组织放行产品的日期起不少于2年）。9、深圳爱尔创口腔技术有限公司的供方评价表记录不完整，企业概况与质量保证水平内容记录不全，且未记录供货产品名称。10、原材料进货验收记录不完整，未记录进货日期、生产商、原材料批号；定制式固定义齿镍铬烤瓷合金原材料检验规范要求铁：5%以内，但郑州艾特功能合金材料开发有限公司提供的牙科金属烤瓷铸造合金成品检验报告单未包括铁的化学成分分析。11、未对不合格品处置单中的轻、中、重度不合格品进行定义及不同严重程度的不合格品是否可以返工作出规定，不具有可操作性。12、未对2016年度内审发现问题的纠正措施是否有效进行评定，无预防措施；内审报告未按《内部审核控制程序》中的要求经总经理审批后发放。
fzsyj93617004 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016年12月22-23日 | 1、《岗位职责与任职要求》中规定生产研发部负责人（曾绍明）应为计算机本科以上学历与实际情况不一致（专科毕业）;质量管理部负责人考核及评价、再评价记录表中考核者未签字。2、《笔记本电脑设备操作规程》中点检要求与现场记录表（如联想G460AY，编号：ECAN-PD-TE-002）不一致。3、医学影像归档与存储系统中影像阅片具有测量功能，但企业研发期间未配备校准测量工具（如卡尺等）进行验证。4、程序文件（如产品的监视和测量控制程序）未按照《文件及资料控制程序》要求由管理者代表实施评审。5、企业修订《成品检验规程》中检测项目时，未按规定进行评审。6、《产品退货管理制度》对应的表单编号为ECAN-QR-SH-002《退回产品处理单》，而实际ECAN-QR-SH-002表单为《客户投诉档案》。7、生产工艺作业指导书、软件功能测试报告等文件没有经过批准。8、设计开发中软件功能测试报告未体现并发数、效率、软件质量要求等内容。9、《采购控制程序》中原材料分为A类和B类，而《采购物资分类账》表单中存在C类原材料，如包装纸箱和包装纸。10、《合格供方评价表》填写不完整，缺少结论。11、仓库管理员未按照《采购控制程序》填写《请验单》由质量部验收后入库。12、批生产记录未标明产品批号。13、《质量控制程序》规定《成品检验规程》应包含使用仪器、检验设备，但《成品检验规程》中未包含此内容。14、检验用的2台电脑，一台光驱损坏，一台电源故障无法开机，《设备点检/日常使用记录表》未记录电脑的损坏情况及维护情况。15、成品检验报告与《成品检验规程》规定的检验项目不一致。16、未建立产品安装验证的接收标准。17、未按照《内部审核控制程序》中内审组员应与被审核部门无直接责任关系要求开展内审。如（5月25日对质量部开展的内审审核组组员由质量部人员颜玉虾担任）。
fzsyj93617005 | 福州鑫美源生物医药工程有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-01-06 | 原检查组现场检查发现一般不符合项为13项，经现场复查，所有不符合项都已整改到位。
fzsyj93617006 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年1月10-11日 | 1、仓库未配备温湿度计，对温湿度进行监测并保留记录。2、生产设备扫描仪ZM027的设备验证报告未由验证小组签名确认。3、作废留档的文件未按照《文件控制程序》（文件编号ZYC-CX1601-03）要求盖“存档”章。4、设计开发验证报告多处采用涂改液涂改，不能使原有信息清晰可辨，且未签注姓名和日期。5、采购质量协议未盖章生效。6、未按照《内部质量审核程序》（文件编号ZYC-CX1615-03）的要求制定内审计划并保留内审签到表。
fzsyj93617007 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-01-11 | 无
fzsyj93617008 | 福州圣仕洁义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年1月12-13日 | 1、仓储区未配备温湿度计，对温湿度进行监测并保留记录。2、质量手册、程序文件、工作文件的发放、回收记录不完整，如缺少办公室、供销部和质检部三个部门的文件新版发放、旧版回收记录。3、定制式固定义齿设计评审报告的评审日期涂改，未按要求签名落款日期。4、蒸汽清洗机清洁效果验证报告未签字生效。5、查看定制式固定义齿（产品编号A160414087）的生产记录，企业未能提供原材料钴铬合金（批号16030401）的出厂检验报告，缺少牙模消毒记录，产品放行单未能体现放行审查项目。6、企业的产品放行规定（文件编号SSJ-MD-0916）中规定的放行条件不完整，只要求成品检验合格，缺少生产记录、原材料检验记录完整、可追溯、不合格品处理规范等方面的要求。7、《检验仪器搬运、维护、贮存的防护要求》（文件编号SSJ-WD-0816)4.6中规定，“所有的卡尺必须经计量校验机构校验合格后并在校验有效期内，方可使用”。现场查看，只有1把数显卡尺经计量校验机构校验合格，其他在用的3把普通卡尺未校验。8、不合格品控制程序（SSJ-PD-2516）缺少可操作性;如5.2.2条规定：经品管部重检后确定为不合格品后按4.2.1条款执行，但该文件未见4.2.1条款；在5.3.2条中对不合格品的评审参照4.3.la条款。9、企业未建立不合格品的销毁记录。10、2016年度内审报告未按照内部质量审核控制程序（SSJ-PD-1516）的要求由管代审批后发放。
fzsyj93617009 | 福州圣仕洁义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-01-13 | 无
fzsyj93617010 | 福州新致美精密齿研有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年1月16-17日 | 1、未明确企业负责人为产品质量主要责任人。2、质量手册（XZM/SC 001-2016）中质量方针及质量目标未经总经理批准。3、管理者代表任命书中任命施志良为管代，而管理者代表职责中的管代未施建芳。4、《定制式固定全瓷义齿作业指导书》中要求染色液应保存于0℃-4℃，但现场未见相应的贮存条件。5、《定制式固定全瓷义齿作业指导书》中第六项要求用烘干机烘干牙冠20-25分钟，第七项要求将牙冠放置在红外干燥灯下80-100mm位置干燥20-50分钟，现场仅见红外干燥灯，未见烘干机。企业解释可用红外干燥灯烘干，但未经确认是否满足预定要求。6、车间的生产设备状态标示设置不合理，均为使用中，与实际状态（待用）不符。7、游标卡尺电子显示器未使用时呈开启状态，对计量器具的维护保养不到位。8、现场悬挂的文件（如定制式固定全瓷义齿作业指导书、铸造工序作业指导书等）均无文件编号、版本号、实施日期、受控状态等标识。9、记录表单（如生产过程记录单、返工记录单）未按《文件控制程序》（XZM/CX 4.2.3-2016）的要求编号。10、《原材料验收记录》用涂改液涂改，未签注姓名和日期、原有信息不可辨。11、根据设计开发输出原材料瓷粉说明书中的要求，不同瓷粉的烧结温度不同，与《上瓷作业指导书》中要求的温度不一致，未能提供资料证明设计开发输出的原材料瓷粉能确保其适用于生产。12、《采购控制程序》将原材料分为A、C两类，《原材料检验规程》中原材料分为A、B、C三类管理，二者不一致。13、《原材料检验规程》中A类物料要求供应商提供同一批次的检验报告，但未见瓷粉（A类）的检验报告。14、随工单设置不合理，未设置主要设备、工艺参数等相关信息。15、量蜡微卡尺校准日期为2014年，未按《检验和测量仪器控制程序》中的规定对量蜡微卡尺采用经校准的游标卡尺校准和检定。16、原材料验收记录表设置不合理，未根据《原材料检验规程》中的要求设置，缺少原材料批号项目，部分产品型号规格填写不完整，且将产品批号填入产品名称及型号规格中。
fzsyj93617011 | 福州晶品义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年1月19-20日 | 1、企业负责人未按照《管理评审程序》（JPC-QM501）的要求组织实施管理审评。2、未提供生产、质量负责人考核评价记录，经现场询问，发现生产、质量负责人均不熟悉医疗器械法律法规。3、分模室水池长有青苔，水池下方储水桶内积水未及时清理。4、原材料出入库记录不完整，如《原材料入库验收登记表》中缺石膏、牙科模型蜡等。5、未提供主要生产设备的使用、清洁、维护记录、如烤瓷炉、烧结炉。6、《质量手册》（JPC-QM01）中规定了采购部的职能，但组织机构图中未设置该部门。7、未提供文件分发记录，与《文件控制程序》（JPC-QM401）的要求不一致。8、《采购控制文件》（JPC-QM702）中未对供应商再评价作出规定。9、OP粉作为产品主要原材料按B类管理，与《采购控制文件》（JPC-QM702）的要求不一致。10、合格供应商的《供方评审表》与《对供货方的评审程序》（JPC-QM703）中要求的表格不一致。11、原材料清单不全，如缺陶瓷染色液、基托蜡等。12、未对“定制式固定全瓷义齿”电脑扫描、修复体选择设计、数字化切削等工序采用的计算机软件进行验证或确认。13、《原材料入库验收登记表》中记录的原材料数量与实际情况不一致，如烤瓷合金（YET1）实际库存不足一瓶，但登记表中数量记录为1瓶，领料单中未体现领料的数量、型号规格等信息，无法满足可追溯的要求。14、生产记录（技工单）不完整，如定制式固定义齿（批号：试141124A001）生产记录（技工单）缺产品名称、OP粉产品批号、主要设备、主要参数。15、未对卡尺进行校准或检定;游表卡尺检定标识中未体现检定日期及有效期。16、未建立售后服务制度及相关表单。17、未对《福州晶品义齿制作有限公司内审检查表》（审核日期：2016年9月10日）中发现的问题采取纠正措施。18、未提供管理评审文件和记录。
fzsyj93617012 | 中加百康（福建）医疗器械有限责任公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年1月19-20日 | 1、未规定企业负责人是产品质量的主要责任人及其职责。2、企业负责人为陈建，而《质量手册》由总经理（林芳）负责制定。3、洁净室所用一次性无菌手套质量不符合要求，仅此次检查进入人员中手套破损2个。4、未见消毒剂配置或领用记录。5、洁净工作服清洗后未标明清洗日期或有效期，无法辨认是否清洗及使用期限。6、成品库未设置退货区。洁净厂房物料暂存间货物无标识、贮存记录。7、未能提供支持性资料证明初包装材料生产环境洁净度级别与该产品生产环境的洁净级别相同。8、阳性间洁净工作服使用后未经消毒灭菌，即送入十万级洁净厂房洗涤间洗涤，存在交叉污染可能，且工作人员于阳性菌操作间脱洁净工作服后暴露于环境中，无防护措施。9、物流通道设置不合理，紫外消毒灯设置在洁净厂房内，货物进入缓冲间后需人员打开洁净厂房的门后才能开启紫外消毒灯消毒，存在交叉污染的可能。10、洁净厂房的门无有效的措施防止同时打开，现场工作人员打开门进入洁净区后无及时关闭意识，易造成交叉污染。11、洁净厂房精洗间下水管道无防倒灌装置。12、未对洁净室内工作人员数量上限进行验证。13、生产设备未按设备实际情况标识，同时标记为运行，待用两个状态。14、无资料证明检验用不锈钢板与产品技术要求的规定一致。15、未见检验仪器和设备维护、保养记录。16、环氧乙烷灭菌柜的压力表、称量EO气体的电子秤未校准。17、洁净室空气净化系统初效、中效未安装压力表检测初、中效过滤性能，无初、中效过滤网更换记录，初效过滤网积厚灰未及时清洗。18、未按《工艺用水管理制度》的要求对工艺用水的储罐和输送管道进行定期的清洗、消毒。19、PP拉扣的《检查基准书》要求测量分离力，但未在标准检验规程中作规定。20、未与主要原材料供应商签订质量协议。21、采购时未明确PP拉扣、离型纸材料。23、部分原材料检验记录未填写检验结论，如无纺布单面胶（LK001-01）持粘性检验记录。无纺布单、双面胶卷材的剥离强度要求粘贴胶带每1cm宽度所需的平均力应不小于0.8N，与产品技术要求中对剥离强度不小于1N的要求不一致。24、未见初包装材料的选择和确认资料。25、未见初包装材料的初始污染菌检验记录。26、生产记录不完整，无重要设备内容。包装工序要求空压机温度加热至195℃，但生产过程记录实际温度为310℃。27、生产过程中不合格品未按《标识和可追溯性控制程序》的要求标识产品检验状态。28、洁净厂房清洁工具放置于生产车间，未按《洁具的清洁管理规定》中要求清洁、存放。使用的消毒剂未标注成分、配置日期或使用期限。29、清洗间PP拉扣粗洗使用的洗洁精无标识，未对洗洁精是否对产品造成污染进行验证。30、工艺用水无微生物培养记录。31、未对洁净厂房的换气次数或风速进行监测。32、2014年9月8日生产的留样产品（批号：98765302，）已超过灭菌有效期2年，未对超过灭菌有效期产品的处理作规定。33、未建立产品销售记录表单。
fzsyj93617013 | 中加百康《福建》医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-01-20 | 无
fzsyj93617014 | 福州晶品义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-01-20 | 无
fzsyj93617015 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年1月22-23日 | 1、质量方针和质量目标由总经理组织制定，但总经理不是企业负责人。2、技术主管学历为大专，与《部门职责和岗位说明书》（SKR-WI-HR04）中技术主管学历应为本科以上的任职资格要求不一致。3、缺少部分检验仪器，如色温表。4、产品氙灯冷光源送检电磁兼容时增加了部分元器件，如滤波器、磁环、滤波电容，但未对设计和开发更改进行评审、验证和确认。5、《高清摄像光源一体机检验规范》（SKR-WI-SM009）与注册产品标准YZB/闽0282-2012《高清摄像光源一体机》出厂检验规定的检验项目不符，如缺工作温度、色温、摄像组件、图像分辨率。
fzsyj93617016 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-01-23 | 无
fzsyj93617017 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-01-23 | 无
fzsyj93617018 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年1月23-24日 | 1、未见生产设备操作记录。2、未见检验仪器和设备的使用记录。3、压力式盆底肌力测试仪生产任务单号为201412001，半成品、成品检验报告生产批号为2014121001，二者不一致;未填写工程单批号。4、三阶文件、四阶文件编号不符合《文件控制程序》要求，不易于识别、检索。5、未将压力式盆底肌力测试仪的紧急放气检验项目转化为相应的检验规程或作业指导书。6、《检验管理规程》要求进货物料应根据《检验标准》进行全数或抽样检验，但未明确抽样方法。7、未见留样观察记录。8、未建立售后服务制度以及售后服务记录表单。9、《不合格品控制程序》不完善，未明确各部门的职责和权限。10、2016年度内审记录不完整，如总经理、管理者代表的内审检查表缺少部分内审内容。
fzsyj93617019 | 福建英思派克医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年1月23-24日 | 1、阳性间设置在一般区，与外面走廊只隔一道门，未提供相应验证数据和措施证明该条件满足阳性间实验室的检验要求。2、部分检验仪器维护保养不到位，如电子天平（编号：CP214，型号：JL-002）的平衡水珠未在中间。3、长期停产再次开启空气净化系统，未进行必要的测试或验证。4、制水系统离子交换树脂的盐水箱（用于活化离子交换树脂）未见盐水溶液；纯化水的微生物检验，未按通则1105要求进行培养基适用性检查。5、未对新开发产品的留样管理做出具体规定；留样管理制度修订未按照文件控制程序进行。6、HYC R1浓缩液原料检验报告中空白吸光度要求（不小于0.80）与HYC R1浓缩液质量标准及检验规程（小于等于2.0）不一致。7、内审记录不完整，未见审核计划和审核内容等信息，且内审报告未经过相关负责人审核与批准。
fzsyj93617020 | 福建英思派克医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-01-24 | 无
fzsyj93617021 | 福州美信义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-02-03 | 原检查组现场检查发现一般不符合项为12项，经现场复查，12项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617022 | 福州圣仕洁义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-02-14 | 原检查组现场检查发现一般不符合项为10项，经现场复查，10项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617023 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-02-15 | 原检查组现场检查发现一般不符合项为6项，经现场复查，6项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617024 | 福州新致美精密齿研有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-02-17 | 已与福建东南标准认证中心签订“小薇企业安标技术服务合同”，尚未取得证书。
fzsyj93617025 | 福州新致美精密齿研有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-02-17 | 原检查组现场检查发现一般不符合项为16项，经现场复查，16项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617026 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-02-24 | 原检查组现场检查发现一般不符合项为10项，经现场复查，10项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617027 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-03-22 | 原检查组现场检查发现一般不符合项为17项，经现场复查，17项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617028 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-03-23 | 原检查组现场检查发现重点不符合项为2项，一般不符合项为3项，经现场复查，5项缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617029 | 福建英思派可医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-03-28 | 原检查组现场检查发现一般不符合项为7项，经现场复查，7项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617030 | 福建西陇生物技术有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-19 | 无
fzsyj93617031 | 福建梅生实业集团有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-19 | 到生产车间查看，没有进行生产。掺钕钇铝石榴石激光治疗机注册证于2017年4月6日到期，该公司不再申请注册延续，该公司目前无其他医疗器械品种，目前处于停产状态。
fzsyj93617032 | 福建梅生实业集团有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-19 | 到生产车间查看，没有进行生产。掺钕钇铝石榴石激光治疗机注册证于2017年4月6日到期，该公司不再申请注册延续，该公司目前无其他医疗器械品种，目前处于停产状态。
fzsyj93617033 | 福建西陇生物技术有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-19 | 经现场排查，企业各环节风险隐患处于受控状态。
fzsyj93617034 | 悦欣（福州）医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-27 | 无
fzsyj93617035 | 福州悦耳动听医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-27 | 现场检查，该公司产品验收记录只记有产品型号及数量，不符合《医疗器械经营质量管理规范》中相关规定。要求企业完善产品进货验收记录。
fzsyj93617036 | 福州成久医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-21 | 1、资质资料收集不够齐全：未收集上海银京医用卫生材料有限公司的资质资料。2、现场抽查家康医用红外体温计，未提供入库验收记录和采购清单。要求企业对存在的问题在2017年5月15日之前整改到位。
fzsyj93617037 | 福州市晋安区医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-04-20 | 1、注输器具验收记录未严格按制度规定；记录项目不全。2、CT机的高压发生器维修记录不够全面，无记录产品序列号。
fzsyj93617038 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017年5月8-9日 | 1、目前所用的质量方针和质量目标未能提供制定程序和批准文件；2、仅提供《供方业绩评定表》，没有评价过程记录；3、采购要求中未见验收准则。
fzsyj93617039 | 福州海润达医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-08-29 | 1、抽查产品解脲支原体和人型支原体分离鉴定计数药敏试剂盒供货商生产企业郑州人福博赛生物科技有限责任有限公司的资质材料，其资质证明文件有《医疗器械生产许可证》及医疗器械注册证，无生产许可证未附产品登记表。等5条。
fzsyj93617040 | 福州聚汇医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-08-30 | 1、现查看企业采购产品的一次性使用吸氧管供货企业北京万生人和科技有限公司的供货资质材料，未盖供货商原章。等2条。
fzsyj93617041 | 福建省宏华康安健康服务有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-12 | 1、经营地址、仓库地址等与许可证一致，未发现经营无注册产品。等2条。
fzsyj93617042 | 福州盛立得商贸有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-12-16 | 该企业称，现已不再经营，经营许可证到期后也不再申请延续。已将该企业情况告知仓山区市场监管局。
fzsyj93617043 | 福州朗博医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-09-22 | 1、该公司无二类备案凭证，但库房有二类产品，如尿试纸条11A（桂食药监械（准）字2014第2400112号）。等6条
fzsyj93617044 | 中国武夷实业股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-11-02 | 该企业的《医疗器械经营许可证》已于2016年9月9日注销
fzsyj93617045 | 福州市立德康生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-11-25 | 经营场所及仓库地址都已不在原址，并联系不到企业工作人员。
fzsyj93617046 | 福建宝岛眼镜（连锁）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-13 | 2、现场无法提供供方资料和经营品种的购进、销售、流转等环节的相关记录。据企业副总郑守宁称该公司至今未经营医疗器械产品。等2条。移交鼓楼区局进一步调查处理。
fzsyj93617047 | 福州台铭医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-12 | 现场检查该企业生产产房位于一栋民宅内。法定代表人和质量代表人均未在现场，只有一名生产部负责人在现场。现场查看成品库堆积有2016年6月生产的检查手套和2017年3月生产的检查手套数箱，库内地面积尘，堆放有其他杂物；生产车间未见工序牌、设备标识，地面及操作台面均有积尘；车间内堆放有未分装的橡胶手套和外包装袋，无状态标识。已告知企业安全生产、环保，应根据相关部门的有关规定执行。处理意见：要求企业规范生产管理，2018年1月1日起应全面实施“GMP”。
fzsyj93617048 | 福州市瑞康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-12 | 生产管理者代表因病不在岗，出货检验报告由品检主管签名即出货，不符合该企业自己制定的质量规范要求。要求该企业根据医疗器械质量管理规范的要求进行全面整改，应在2018年1月1日前全面符合规范的要求。
fzsyj93617049 | 福建中医药大学附属人民医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-16 | 收集的保养记录，维修记录不够完整。
fzsyj93617050 | 福建医科大学附属口腔医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-12 | 1、未收集设备安装，维修后的调试、确认记录。 要求医院以后在设备安装，维修后应及时收集调试确认记录。
fzsyj93617051 | 福州同春医疗用品有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-10 | 无。已告知企业经营安全，环保应根据相关部门的有关规定执行。处理意见无。
fzsyj93617052 | 福建九州通医药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-05 | 已告知企业经营安全，环保应根据相关部门的有关规定执行。
fzsyj93617053 | 福州年年医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-10 | 已告知企业经营安全，环保应根据相关部门的有关规定执行。处理意见无。
fzsyj93617054 | 福州全日康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-12 | 1、产品进货清单，销售记录的序列号没有认真核对。已告知企业经营安全，环保应根据相关部门的有关规定执行。
fzsyj93617055 | 晶华宝岛（福建）眼镜有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-15 | 符合要求。已告知企业经营安全，环保应根据相关部门的有关规定执行。
fzsyj93617056 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-17 | 企业目前停产状态。已告知企业安全生产、环保，应根据相关部门的在关规定执行。
fzsyj93617057 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-17 | 到生产车间查看，处于停产状态。
fzsyj93617058 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-17 | 无
fzsyj93617059 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-18 | 已告知企业安全生产、环保，应根据相关部门的有关规定执行。
fzsyj93617060 | 福建省安康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-15 | 1、医用纱布块（批号：20170216）生产批记录有天窗，在工序生产记录表中有设计物料平衡，实际未进行物料平衡计算。等4条。处理意见：要求企业按规范要求，修订生产记录表单。同时加强对一类医疗器械生产现场的管理。
fzsyj93617061 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-18 | 经现场排查，企业各环节风险隐患处于受控状态。
fzsyj93617062 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-18 | 无
fzsyj93617063 | 福建省安康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-25 | 1、质量负责人（崔莹莹）对体系文件不熟悉，对产品放行管理办法（ZC-QR-005）规定的放行程序不熟悉，休产假期间检验室蒋芳倩代管，未培训上岗，未经任命或授权放行产品，生产负责人杨晓艳和质量负责人崔莹莹学历不符合《岗位职责和任职能力要求》（BG-QR-001）中的任职要求；2、生产车间、仓库无防止昆虫和其他动物进入的设施；3、原材料仓库货位卡未记录批号，成品仓库无货位卡，原材料仓库未设置不合格品区；4、洁净区泡罩包装机等设备无状态标识；5、企业配备的计量器具未按规定校准，如数显推拉力计、厚度仪、游标卡尺、PH计、数字风速仪等；6、《质量手册》（QM2016）中法规依据YY0287-2003未更新为YY0287-2017，组织机构图修订未按文件控制程序审核、批准，无法识别文件更改与修订状态；7、设计开发输出文件《一次性使用灭菌橡胶手套生产作业指导书》对热封温度规定185度，与《纸塑包装（初包装）过程确认》结果101度不符；8、未见“山东华业无纺布有限公司”供方评价的结果及评价过程记录；9、进入洁净区物净程序验证报告中，只做了2种产品的验证结论，而验证方法中要求做3种产品的验证；10、原材料仓库温湿度记录截止日期5月23日；11、检验仪器和检验设备未按规定实施校准，如303型恒温培养箱、ZF-20D型暗箱式紫外分析仪、DDS-11A型数显电导率仪等；12、未按留样管理规定对每一生产批次进行留样，也无相应的留样观察记录，如20160316批一次性医用无菌手术衣；13、销售记录无产品有效期；14、未按《数据统计分析程序》对产品检验合格率进行统计分析，未见相关记录；15、《内部审核控制程序》（QP-802）未对纠正预防措施有效性的评定内容进行规定。2016年内审开具不符合通知单表明“生产部仓库物料上未有批号标识”已改进，但现场查看仓库仍无物料批号标识；16、仓管员（陈思华、罗远亮）、检验员（陈才磊）、生产部负责人（杨晓艳）无健康档案；17、指示洁净区与室外压差的装置安装位置错误；18、无工艺用水的储罐和输送管道的定期清洗、消毒记录；19、灭菌确认报告中未见性能适合性评价；20、未按《初始污染菌和微粒污染管理制度》对采购的初包装材料进行进货检验并保持相关记录；21、未见生产设备所用润滑剂的验证报告；22、环氧乙烷灭菌柜操作规程汇总，规定的加药量为8-10公斤EO,而实际灭菌过程中的加药量为5公斤EO，两者不一致；抽查医用纱布块（批号：20170216）生产批记录，灭菌耗时间为6小时，与生产作业指导书规定的12小时不符。23、仓库管理制度中规定仓库内湿度应小于90%，而产品外包装上要求贮存环境的湿度应小于80%，两者不一致；24、未按工艺用水管理规定对水质进行监测，无相关记录；25、未按《初始污染菌和微粒污染管理制度》（ZL-QR-004）要求定期对洁净室的尘粒、浮游菌或沉降菌、换气次数进行定期监（检）测，未见相关记录。
fzsyj93617064 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-25 | 1、未记录进出洁净室的工作人员、外来人员。2、十万级洁净厂房中的洁净服未规定清洗日期、有效期、存放条件等。3、原材料仓库中三羟甲基氨基甲烷货位卡未填写有效期。4、十万级洁净厂房称量室中称量台面下大量积尘，未清洁。5、十万级洁净厂房洗衣间中洗衣机排水口与外界相通。6、十万级洁净厂房配液间中2把移液器显示刻度超过其量程范围。7、制水设备纯化水箱上端防满溢的出水管道存在较长死水端，有污染纯化水箱的风险。8、现场使用的DHG-9023A型电热恒温鼓风干燥箱操作规程不是最新有效版本。9、结蛋白抗体试剂（免疫化学法）生产记录（批号：170111055a）表单中清场情况一栏检查人未签名。10、产品设计开发时设定的工艺用水标准为符合药典标准，现更改为符合体外诊断试剂用水，但未对该设计开发的变更进行评审。11、抗体原材料检验报告单与原材料检验规程不一致，检验报告单缺少对其“不含异物、浑浊或摇不散的沉淀或颗粒”的要求。12、对洁净室的工作场所、墙面、地面、顶棚、灯具、排风、地漏等的清洁规定不够清晰。13、未记录2017年1月18日到5月22日废乙醇、废钠盐的处理方式。14、内部审核实施计划（2016.5.12）不符合《内部审核程序》对“受检部门与执行人员不能存在直接责任关系的要求”，如受检部门为质量管理部、执行人员同为质量管理部。针对内审发现的问题未采取有效的纠正措施，如对2016.05.05-2016.05.06外审发现洁净区内温度计未经检定或者自校的问题，本次检查仍发现半成品暂存冰箱（LD12205MB）温度计已损坏，未及时处理。
fzsyj93617065 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-26 | 经现场检查，企业各环节风险隐患处于受控状态。
fzsyj93617066 | 福建省安康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-15 | 现场查看，棉球生产车间，在棉球生产岗位上，棉条未与地面有效隔离，生产结束未进行清场；经排查，企业个别生产环节风险隐患不处于受控状态。要求企业加强对生产环节的风险防控，完善生产过程记录，使生产全过程处于受控状态。
fzsyj93617067 | 福建省立医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-17 | 无
fzsyj93617068 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-01 | 1、更衣间各门不能自闭，注输车间女二更门不能闭合；2、车间、化验室各纯化水未标明内容物和流向；3、组装区房顶有外连气管，未进行密闭处理，压缩空气进口留有明显的缝隙，易产污染源；4、洁具间的清洗池下有蜘蛛网，清洗池下未安装地漏；5、净化车间状态牌色标不统一，注塑机机台数的编号、安装台数及设备清单不一致；6、部分传递窗没有紫外灯消毒设施，壳聚糖车间一个传递窗缝隙与外界相通；7、未实施未道清洗的原材料（如：一次性使用输液针），未制定初始污染菌的控制标准，也未实施检测；8、查岗位职责和产品放行管理制度，对原材料和产品放行规定不一致；9、查看质量手册、公司组织架构图、公司各职能部门任命通知，未见检验员谢建波任命书；10、现场查看生产车间，车间门口悬挂的车间平面分布图中显示的十万级车间划分区域与实际不符合；11、现场查看检验室，化学室内存放有洁具，化学危险品柜没有双人双锁；12、洗衣机的排水管不符合要求；13、现场查看生产设备状态标识不符合要求；14、查看2017年度企业内部审核相关材料，不符合要求；15、查看2017年度企业管理评审相关资料，不符合要求。已告知企业安全生产、环保，应根据相关部门的有关规定执行。要求企业对上述存在问题进行认真整改，于6月20日前将整改情况书面上报市局医疗器械处
fzsyj93617069 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-25 | 1、部分设备维护保养不到位，如电子天平（型号22-TPC-003）水珠未在中心。2、生产中使用的塑料量筒（检定过）清洗后，倒置晾干，与《生产区、设备及器具的清洁操作指导书》的要求不一致。3、2016年管理评审记录，人员签到不全，缺总经理等人签名。4、《供方定期评定表》未按《采购控制程序》要求对供应商进行评定分类，如合格类、基本合格类、不合格类。5、冰箱的温度超过产品存储条件时，仓库人员进行及时处理纠正温度，但未详细记录超温情况，并报质量部进行适当的评审，以判断是否对产品的质量产生影响。6、现场查看移液枪（型号：LZ07687）已检定过，有效期至2017年5月2日，但标识的合格证有效期至2017年5月3日，企业未及时确认并更新合格证标识。7、未对生产过程中母液调整的过程和可调整的范围、程度作出规定。
fzsyj93617070 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-02 | 1、原材料进货检验的请检单位为供货商，不符合要求；2、不锈钢环进厂检验项目与作业指导规定的项目不一致。要求企业对上述存在问题进行整改，于7月5日前将书面整改报告报市局器械处。
fzsyj93617071 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-02 | 1、目前所用的质量方针和质量目标未能提供制定程序和批准文件；查看新制定《质量方针目标的制定和管理程序》，规定了公司质量方针和质量目标的职责、制定、实施和评价过程；查看新修订的《质量手册》，新增质量方针和质量目标颁布令，由总经理签字批准；查看公司文件的审批、回收和发放。2、仅提供《供方业绩评定表》，没有评价过程记录；查看新修订的《供方评价表》（FROM RXYL-CXWJ-10_A(Rev.2.1)）,有增加对供方概况、质量保证水平、产品评价等内容的评价记录。抽查“多通道低频神经肌肉刺激治疗仪”主要供应商厦门亿斯达电子科技有限公司的供方评价表。3、采购要求中未见验收准则。查看新修订的《进料检验控制程序》和《采购合同》模板，采购要求有验收准则：依据甲方的《进料检验控制程序》（文件编号：RXYL-CXWJ-11，版本2.1）实施验收。整改后通过检查。
fzsyj93617072 | 福州新北生化工业有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-07 | 1、查看《人员进出一般生产区及洁净区管理制度》<SMP(Ⅲ)-MM-017>,对临时人员进入洁净区做出规定。符合要求。2、查看《洁净区洗手、手消毒标准操作规程》<SOP(Ⅲ)-WW-016(02)>,有规定每月更换一次裸手消毒剂种类。符合要求。3、查看现场，微生物限度检验实验室已安装压差表。符合要求。4、查看2017年5月19日和2017年5月22日《洁净区环境监测报告》，有对生产车间万级区尘埃粒子和沉降菌进行监测。符合要求。5、查看现场，阳性间设置在一般区，设置了更鞋柜、缓冲间，配备了生物安全柜、防护服、压力灭菌器、废弃物收集桶，并对生物安全柜做了安装、运行、性能确认，操作时人与生物安全柜有采取有效隔离措施。基本符合要求。6、查看《洁净区管理制度》、2017年5月19-27日《洁净室人员上限确认报告》。符合要求。7、查看《空调运行记录》，有要求每次启用空调系统的时间。符合要求。8、查看《鲎血细胞采集标准操作规程》，有对鲎血细胞采集过程进行控制。符合要求。9、查看《设计和验证控制程序》<SMP(Ⅲ)-CX-004(02)>,增加了研发部和品保部的职责。符合要求。10、查看《供应商档案管理制度》和《物料供应商质量保证体系审核记录》，有对《供应商档案管理制度》进行培训，加强供应商档案管理。符合要求。11、查看《氯仿质量标准及检验规程》和《氯仿细胞内毒素检测确认报告》，观察时间规定为4小时，并对此规定进行验证。符合要求。12、查看企业2017年5月19-27日对冷冻干燥工艺进行从新验证，查看《鲎试剂（主试剂）生产特殊过程（冻干）确认报告》，有记录冷冻温度、真空度和时间记录。符合要求。13、原编号SBSH-B06温度计已停用，从新配备编号为EDJ-O10的温度计，该温度计已校准。符合要求。检查组成员认为企业对缺陷项目整改是积极认真的，13项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617073 | 福州新北生化工业有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-05-18 | 1、未制定临时进入洁净室人员的管理规定。2、未定期更换裸手消毒剂的种类。3、微生物限度检验实验室未监测与外界环境的压差，未配置指示压差的装置。4、生产车间万级区未监测尘埃粒子数，也未按（YY0033）规定的频率监测空气沉降菌指标。5、阳性间设置在一般区，配备生物洁净安全柜，与生物安全柜功能不完全一致（无保护试验人员功能），且未对仪器进行相应的验证，以保证其符合阳性试验的检验要求。6、未对洁净室工作人员数量上限进行验证。7、企业验证了空气净化系统重新启用的自净时间要求，但未建立每次启用空气净化系统前的操作记录。8、企业未保证鲎血细胞原材料的质量，对鲎血细胞采集过程进行控制，但未形成相应的规定文件。9、《设计和验证控制程序》未涉及研发部和品保部的职责和权限。10、缺2015年鲎血细胞供应商的评价记录。11、未按《氯仿质量标准及检验规程》进行检测：规程要求24小时不得形成凝胶，但实际检验时只观察4小时。12、对冷冻干燥工艺确认不完整，无冷冻温度、真空度和耗时间等具体数据。13、生产区接受灭菌间烤箱（编号：101-A(B)）里使用的温度计（编号：SBSH-B06）过期未校准。
fzsyj93617074 | 福州杰采信息科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-01 | 现场能提供供方资质及产品的注册证，购销记录不够规范，质量管理软件损坏未使用。企业应对购销记录进行完善。并于6月10日前将整改情况报市局。
fzsyj93617075 | 福建民诚生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-06 | 现场查看该企业为二类备案企业，据企业法人代表称取证后未接受全项目检查，企业到目前为止未经营二类医疗器械。要求台江局落实二类备案全项目检查。
fzsyj93617076 | 福建中正药业集团有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-06 | 无
fzsyj93617077 | 福州拓美医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-06 | 抽查批号为10GE14573产品，能提供该产品的供货方资质及产品注册证，购销退货凭证及记录。
fzsyj93617078 | 福州科联医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-02 | 1、公司未认真查验入库产品，采购收货清单产品注册证证号与实际不相符。
fzsyj93617079 | 福建同春药业股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-02 | 能提供供货方资质及产品注册证等资料，购销记录符合要求，能提供该产品的购进清单。
fzsyj93617080 | 福建顺安医药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-02 | 现场查看，能提供供货方资质材料及产品注册证，购销记录符合要求。
fzsyj93617081 | 福州申晟医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-16 | 无
fzsyj93617082 | 福州美丽坚义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-09 | 1、培训记录不完整，缺少培训内容、知识、技巧的具体内容。2、分模间藏污纳垢明显，桌面、水龙头石膏沉积未清洁，其余生产厂房墙面、桌面积尘较多，抽屉存放较多与生产无关的个人物品。3、生产设备验证记录不完整，未对设备的设计、选型是否符合预定用途进行验证，仅简单报告设备外观、运行情况。4、生产设备状态标识混乱，部分设备标识为停机、部分设备标识为封存。5、活动义齿煮胶锅存放杂物、积尘明显；无生产设备操作记录。6、无检验设备的使用记录。7、现场使用的文件不是有效的版本，如全瓷义齿的操作规程；已作废的文件仍张贴在生产车间，未进行标识。8、生产设备的定期保养记录不完整，保养人和保养确认意见均未填写。9、记录更改未签注姓名和日期，如主要原材料采购清单；操作规程、作业指导书培训记录许志贤用涂改液修改签字。10、全瓷块切削工艺验证结果要求全瓷牙烧结温度为1530℃，瓷粉烤瓷验证温度为940℃，铸造验证温度为950℃，均未正确转化为相应的操作规程及作业指导书中。11、牙模及成品消毒规定与实际情况不符，规定成品为高温消毒，实际为酒精消毒。12、工作台面清洁记录时间为2017年6月5日，但现场检查台面仍积尘明显。13、生产记录未包括原材料生产企业名称。14、不合格产品无销毁措施及相关记录。15、内审记录不完整，如内部质量体系内审检查表审核员一栏空白。
fzsyj93617083 | 福建医跃医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-22 | 1、《从业人员健康检查管理制度》要求员工无“乙肝、结核”等传染性疾病，而企业提供的健康证未包含上述项目。2、产品技术要求规定检验环境温度在5℃-40℃、相对湿度在30%-75%条件下，但企业未配备相应温湿度表。3、检验设备（如医用泄漏测试仪）使用记录无产品名称和批号等信息。4、测定产品的定时功能采用电子表进行检验，该电子表无相应的校准证书。5、记录表单未按《记录控制程序》标注版本号。6、设计控制程序未包含供销部相应的职责。7、产品名称由“清肺仪”变更为“医用负压吸引器”，企业未提供相应设计变更记录。8、未建立供应商再评价制度。9、部分原材料检验规程制定不合理，缺乏可操作性，如导管检验规程未明确尺寸检验项目中导管长度、内径要求等。10、过程检验原始记录不完整，如泵体组装后过程检验记录未分别记录强、中、弱档条件下的气流量。成品检验原始记录不完整，如噪声项目无前、后、左、右噪声值。11、未能提供2017年3月的内审会议签到表。
fzsyj93617084 | 福州欧美加义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-23 | 1、厂房积尘较多，如上瓷组、蜡型组。2、烤瓷炉《设备验证记录》无法确认该设备是否满足预定要求。3、洛阳北苑特种陶瓷有限公司《供方评价表》使用涂改液修改记录，未签注姓名和日期，与《文件控制程序》（OMJ-QP-01）的要求不一致。4、《设计和开发控制程序》（OMJ-QP-08）中制定的风险管理要求不完整，未覆盖企业开发产品实现的全过程。5、《年度供方评审表》和《供方评价表》审批日期为同一天，《合格供方名单》无审批日期。6、《物料清单》不全，缺车针、车石等C类一般物资，且清单中的物料名称与实际采购物料名称不一致，如清单中物料名称仅写“金属”。7、未对生产区工作台面进行定期清洁作出规定。
fzsyj93617085 | 福州宽域精密齿研有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-21 | 1、查阅2017年5月12日检验员林腾的岗位培训记录表，现场向林腾提问一些原材料及成品检验相关内容，认为检验员基本能胜任岗位工作。2、查企业员工花名册和省二院二化分院的检验报告单，企业全员进行了肝功能检查，未发现有异常。3、现场查看，企业在综合部设置有成品存放区，标识符合要求。4、现场查看，企业在原材料仓库设置有易燃、有毒、有害物料专区。5、现场查看，企业新购买了表面粗糙度比较样块，并于2017年6月8日经省计量科学研究院校准。6、查阅企业受控的程序文件、技术文件、管理制度等一、二、三层文件，各工艺文件都有编制、审核、批准人签名及生效时间，也包含定制式全瓷义齿产品技术要求和说明书。7、查阅企业存档的作废文件，均有加盖作废章。8、查阅《采购控制程序》、抽查2017年5月14诶瓷粉采购申请单、供方出货单、原材料验收记录。9、抽查2017年6月10日牙科烤瓷镍铬合金采购申请单、供方出货单、原材料验收记录及厂家出厂检验报告，厂家出厂检验报告的金属成分与原材料验收记录中的技术要求相一致。10、查阅进模消毒记录、成品消毒、包装记录、抽查全瓷牙（编号：XM17060701）和镍铬固定牙（编号：FZ17060702）生产全过程记录，基本符合要求。11、查阅物料平衡管理制度、抽查5月份物料平衡记录表。12、查阅企业设备台账，抽查全瓷牙（编号XM17050701）和镍铬固定牙（编号：FZ17060702）生产工艺流程单，有注明生产关键设备编号与设备台账编号一致。13、查阅企业产品包装盒，在包装盒上加贴了产品销售标签。14、查阅修订后的售后服务记录表，增加了联系电话，抽查2017年6月13日的售后服务记录，有填写客户的联系电话。检查组成员认为企业对缺陷项目整改是积极认真的，14项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617086 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-23 | 1、现场观察工作人员未戴口罩、查看洁净区工作服只到包盖到脚踝处，所穿工作鞋为塑料拖鞋。现场查看企业洁净区工作服为连体洁净服，胶底护士鞋，现场工作人员洁净服穿戴基本符合要求。2、生产车间设计、使用不合理，不能满足洁净级别要求：一次性使用无菌注射器等产品生产车间洁净要求为十万级，男女一更、二更的门均已损坏不能闭合，位于一更二更间的缓冲室内放置饮水机，二更兼做工作服清洗后的晾干间：一更二更均没有气流压差的迹象，二更与生产区之间的门上安装气帘装置，作为二更与生产区空气隔离使用；注塑车间生产期间会产生热量，为解决这一问题，企业在旁边设置一个功能间配置两台空调机组，冷风从房间中上部开口直接吹入注塑间。企业原厂房因路政需要面临拆迁，企业对生产线实施的改造，改造后的新净化车间布局基本能满足产品生产需求。3、注塑车间内已生产的扩张器装袋后有的堆放在车间过道上，有的放在工具间。现场查看，企业新注塑车间环境整洁，未堆放停产前已生产的产品，原生产的配件均放在中间品库中，标识完整。4、原料环己酮属高度易燃物质，现场查看该物料与废弃工作服等杂物放置在一起，存在安全隐患。查阅危险品管理制度，有规定危化品的领用、存放要求。现场查看，企业设置有危险品库，实行双人双锁管理。5、现场查看各类物料，半成品，成品随意存放，未按规定区域存放，部分物料（如50毫升外套，注塑品）均无货位流转卡。现场查看，新车间不存在各类物料，半成品，成品随意存放现象，在中间品库中存放的配件标识完整，每袋产品均有流转卡，在各流转卡中有注明品名、规格、数量、生产日期等内容、6、该公司无独立检验室，目前借用福建省博特生物科技有限公司共用检验室，实验室设施设备节本能满足企业所涉及原材料及成品检测要求。7、聚乙二醇液体敷料、壳聚糖护理敷料等产品的生产车间洁净要求为十万级，该车间自2015年投产使用至今，未做洁净度检测，不能提供有效数据证明该生产区洁净级别符合十万级要求。查阅医工检测站2017年洁净室检验检测报告（报告编号：闽医工测17-0501号）和企业2017年5月8日监测记录，各检测功能间能达到十万级的要求。企业2017年5月8日监械记录中，有涵盖新的聚乙二醇液体敷料、壳聚糖护理敷料等产品生产车间的环境监测内容。8、女一更与非洁净区、二更后缓冲室与生产车间之间配置的压差计已损坏，指针固定在10Pa位置不能移动。现场查看，新洁净车间所配备的压差记显示的压差均正常。9、洁净车间入口处的诱蚊灯内昆虫尸体密布，未及时清理。现场查看洁净区各入口处的诱蚊灯均已更新。10、车间现场查看检漏工序上的5个压力表，其中3个压力表校准日期均已过期，2个压力表未校准。现场查看，新洁净车间检漏工序上的3个压力表，均贴有计量合格标识，查阅计量检定证书，其有效期与现场标识一致，均在有效期内。11、该企业生产所需要的用水为纯化水，现场检查制水设备原水储罐，罐底结满水垢，企业U币能对储罐进行有效清洗消毒，防止污染措施不到位。查阅制水车间的清洗消毒记录，现场查看原水储罐罐底已无水垢。12、纯化水管路上的用水点均使用普通的球阀水龙头。现场查看纯化水管路上的各用水点均改用符合要求的不锈钢水龙头。13、现场发现组装头皮针的流转卡（生产日期为2016.7.23/2016.7.25），已重新抄写。现场查看中间品库各流转卡未见有涂改痕迹。14、现场检查，企业正在进行阴道扩张器、一次性使用注射器注塑、注射器组件装配、输液器枕头装配等多个品种的操作，各岗位均无生产记录，无法实现可追溯。查阅记录管理制度和各产品生产过程记录表格，企业有对各项记录的要求做出规定，生产记录表格内容基本符合要求，由于企业处于停产状态，未能在现场看到各岗位记录情况，企业还于2016年对车间员工进行了相关方面要求的培训。15、生产过程中的半成品均无完整标识，只有名称数量生产日期，未标注检验状态标识，未开展中间品检验。现场抽查放在中间品库中的配件流转卡，内容填写基本完整，有检验状态标识。16、生产一次性使用无菌输液器过程中用到环己酮，该产品对人体有害，具有刺激性，企业未采取有效防护措施确保生产人员安全。企业目前未生产，企业拟生产后加强生产现场管理，配戴防护口罩，使用窄口容器盛装环己酮等措施。17、洁净车间卫生管理不到位，清场工作未真正开展。现场检查有开展生产活动，随处可见各种生产半成品、成品、清洁抹布、洗衣粉、各种生产废弃物；拉管车间内已停止生产，车间内设备水槽内上瓷生产用的水还未排空，各种生产用水盆、水桶凌乱摆放。企业目前未生产，现场查看，新车间工艺卫生整洁，周围箱或容器摆放整齐，拉管设备水槽内无积水。18、产品检验报告缺乏真实准确。壳聚糖护理敷料等产品检验报告上体现检验人员为林国玉，但林国玉否认做过该产品的检验工作，签字也不是她本人的字迹；一次性使用无菌输液器生产车间一更二更及压差计已完全失去应有功能，该企业2016年6月17日出具的洁净度检测报告仍体现洁净级别合格，压差合格。查阅2017年元月6日公司各职能部门任命通知，任命杨展、谢建波为检验员，原检验员王涛已离职。现场查看，新洁净车间所配备的压差记显示的压差均正常。查阅2017年5月8日企业对环境的监测，也有记录压差项。19、一次性使用无菌注射器等产品生产车间标记不合格区内存放几十件一次性使用注塑半成品，无产品标识及相关记录。现场查看，不合格区标识明显，基本符合要求。经检查，企业对2016年6月30日省局组织的飞行检查组发现的19项不合格项，进行了整改，除新壳聚糖净化车间环境监测未请第三方进行监测外，其余项目进本整改到位。
fzsyj93617087 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-28 | 1、公司申请生产许可变更、延续现场检查存在的7个一般缺陷项已整改到位。2、抽取超氧化物歧化酶（SOD）检测试剂盒（比色法）（批号：SOD-170609-04，SOD-170407-03）两个批号样品。
fzsyj93617088 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-28 | 1、部分设备维护保养不到位，如电子天平（型号22-TPC-003）水珠未在中心。查看《纠正和预防措施处理单》；新修定《电子天平操作与维护保养（SOP）规程》，在维护保养中有增加调整水平仪气泡放置位置的要求，现场查看，电子天平（型号22-TPC-003）水珠处在中心位置；培训记录表及培训相关文件目录；查看公司文件的审批、回收和发放。2、生产中使用的塑料量筒（检定过）清洗后，倒置晾干，与《生产区、设备及器具的清洁操作指导书》的要求不一致。查看《纠正和预防措施处理单》；新修订的《生产厂区、设备及器具的清洁消毒操作指导书》，增加了对清洁后生产计量器具处置的要求；设备器具清洁检验记录表；培训记录表及培训相关文件目录；查看公司文件的审批、回收和发放。3、2016年管理评审记录，人员签到不全，缺总经理等人签名。查看《纠正和预防措施处理单》；补充签字后的会议记录表。4、《供方定期评定表》未按《采购控制程序》要求对供应商进行评定分类，如合格类、基本合格类、不合格类。查看《纠正和预防措施处理单》；新修定《采购控制程序》，有增加每年对合格供方再评价的具体要求；《供方定期评定表》；培训记录表及培训相关文件目录；查看公司文件的审批、回收和发放。5、冰箱的温度超过产品存储温度时，仓库人员进行及时处理纠正温度，但未详细记录超温情况，并报质量部进行适当的评审，以判断是否对产品的质量产生影响。查看《纠正和预防措施处理单》；新修定《仓储管理制度》，有增加产品存储设备超温的处置办法；超过产品存储温度时对其质量影响的验证报告；《不合格品控制程序》有对超温存储的产品做出处置办法；培训记录表；查看公司文件的审批、回收和发放。6、现场检查移液枪（型号：LZ07687）已检定过，有效期至2018年5月2日，但标识的合格证有效期至2017年5月3日，企业未及时确认并更新合格证标识。现场查看移液枪校准证，有效期至2018年5月21日；查看《纠正和预防措施处理单》；培训记录表，现场查看，移液枪（型号：LZ07687）标识已符合要求。7、未对生产过程中母液调整的过程和可调整的范围、程度作出规定。查看《纠正和预防措施处理单》；新修定《生产和服务运作控制程序》；《不合格品控制程序》；《返工操作指导书》；《配制操作指导书》；《钾（K）检测试剂盒等4个产品的工艺规程和生产操作指导书》，在配制操作指导书中明确规定了母液检验不合格的不进行性能调整。查看公司文件的审批、回收和发放。通过整改项目的检查。
fzsyj93617089 | 福州先亚生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-05 | 该企业的已取得盐酸丁卡因内镜润滑剂注册证国械注准20173660963，近日将向省局提交生产地址的变更，变更地址为闽清县坂东镇朱厝工业园区0144地号办公楼2层。现场查看位于仓山金山科技孵化器8栋2层的原生产地址，洁净区已拆除，处于停产状态。
fzsyj93617090 | 福州先亚生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-05 | 该企业的已取得盐酸丁卡因内镜润滑剂注册证国械注准20173660963，近日将向省局提交生产地址的变更，变更地址为闽清县坂东镇朱厝工业园区0144地号办公楼2层。现场查看位于仓山金山科技孵化器8栋2层的原生产地址，洁净区已拆除，处于停产状态。
fzsyj93617091 | 丽声助听器（福州）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-06 | 该企业已向省局提交了耳背式助听器产品注册证延续申请。抽取了耳背式助听器型号：VF55（编号：QB1317）、盒式助听器型号UT550（编号：PJ0818）/型号UT551(编号：QE1232)的样品。现场未发现存在问题
fzsyj93617092 | 中加百康（福建）医疗器械有限责任公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-29 | 1、查看《洁净区工艺卫生管理制度》<ZBK-MS-SC-09>、《手消毒间隔时间验证报告》<ZBK-TS-JS-18>,规定操作人员每小时进行一次裸手消毒，并提供了手消毒间隔时间验证报告。符合要求。等14项
fzsyj93617093 | 福州宏润医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-06 | 该企业已向省局提交了产品注册证和生产许可证延续申请。查看生产车间分装室传递窗敞开；现场未见2017年空调系统维护记录；危险品柜有双锁，现场开柜时由一人开锁；实验室内使用仪器的部分使用记录记录不全。
fzsyj93617094 | 福州宏润医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-06 | 查看生产车间分装室传递窗敞开；现场未见2017年空调系统维护记录；危险品柜有双锁，现场开柜时由一人开锁；实验室内使用仪器的部分使用记录记录不全。该企业对生产各环节的风险基本可控。
fzsyj93617095 | 福州康利特医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-04 | 1、检验室使用浓硫酸保存条件不符合规定。2、企业只做了洁净车间30万级的人员数量上限验证，而没有进行10万级的人员数量上限验证。3、部分设备运行状态标识不全，如无设备维修标识。4、现场发现生产车间存放的配件标识不全，未标识批号、数量等。原材料仓库部分原料无货位卡。5、二楼洁净车间的工位器具使用后未及时归位，摆放不整齐。6、抽查5、6月的PVC气管插管返工记录不完整，未记录具体返工原因。
fzsyj93617096 | 蓝佳堂生物医药（福建）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-06 | 1、成品仓库和包装辅料仓库合格区、退货区缺少货物地垫。2、现场检查发现净化车间压差表安装在更鞋间和外界走廊通道间，压差值显示为6-7帕。3、查看设计和开发控制程序（LBQP-008-01）,设计输入资料内容有产品技术要求、使用说明书、原辅材料清单和质量要求、标签设计和包装设计等设计输出的内容，与法规不相符。4、企业未对产品灭菌采用的方法和技术进行分析和评价，提供相关资料。5、企业未规定检验仪器在搬运、维护、贮存的防护要求。现场检查电子天平放置在容易产生振动的台面上。
fzsyj93617097 | 蓝佳堂生物医药（福建）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-06 | 1、成品仓库和包装辅料仓库合格区、退货区缺少货物地垫。2、现场检查发现净化车间压差表安装在更鞋间和外界走廊通道间，压差值显示6-7帕。3、查看设计开发控制程序（LBQP-008-01)，设计输入资料内容有产品技术要求、使用说明书、原辅材料清单和质量要求、标签设计和包装设计等设计输出的内容，于法规部相符。4、企业未对产品灭菌采用的方法和技术进行分析和评价，提供相关资料。5、企业未规定检验仪器在搬运、维护、贮存的防护要求。现场检查电子天平放置在容易产生振动的台面上。
fzsyj93617098 | 蓝佳堂生物医药（福建）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-06 | 无
fzsyj93617099 | 永泰县医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-11 | 1、抽查西门子全身X射线计算机体层螺旋扫描装置、全自动化学发光测定仪设备档案，医院未提供供货商的营业执照、医疗器械经营许可证。2、抽查西门子全身X射线计算机体层螺旋扫描装置、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪设备档案，医院提供医疗器械注册证与设备上标识的注册证号不一致。3、现场抽查植入性医疗器械未建立预入库验收记录。全自动化学发光测定仪无采购记录。4、现场抽查植入性医疗器械登记表，未登记住院号，不好追溯。5、设备维护维修收集不完整。6、有建立大型医疗器械使用档案，但不完整。
fzsyj93617100 | 福建医科大学附属第一医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-22 | 1、贮存场所不够宽敞、整洁。
fzsyj93617101 | 福州鼓楼医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-30 | 1、未提供医疗器械采购管理制度、医疗器械进货查验管理制度、医疗器械贮存管理制度、医疗器械使用前质量检查制度、医疗器械转让、捐赠管理制度。2、贮存场所不够宽敞、整洁。3、现场抽查口腔科、美容科，口腔科种植体未建立入库验收、使用记录。4、现场抽查检验科，部分存放体外诊断冰箱未配备温度计，温度计未检定。5、医疗器械维护维修记录收集不完整。6、大型医疗器械使用档案有建立，但不够完整。
fzsyj93617102 | 福州春岚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-11 | 1、生产线上生产设备未见状态标识。2、部分功能间的标识与实际使用不符。3、未见产品初始污菌的规定。4、未见硅胶（批号：0008398899）的采购申请单。5、生产车间纯化水未标识流向和内容物。6、洗衣机下水地漏不符合要求。7、未见成品放行审批单。
fzsyj93617103 | 福州春岚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-11 | 1、未见硅胶（批号：0008398899）的采购申请单。2、生产线上生产设备未见状态标识。3、未见成品放行审批单。该企业部分生产环节可能存在风险。
fzsyj93617104 | 福州东泽医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-13 | 无
fzsyj93617105 | 福州东泽医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-13 | 无
fzsyj93617106 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-04 | 无
fzsyj93617107 | 福州康利特医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-04 | 1、检验室使用浓硫酸保存条件不符合规定。2、企业只做了洁净车间30万级的人员数量上限验证，而没有进行10万级的人员数量上限验证。3、部分设备运行状态标识不全，如无设备维修标识。4、现场发现生产车间存放的配件标识不全，未标识批号、数量等。原材料仓库部分原料无货位卡。5、二楼洁净车间的工位器具使用后未及时归位，摆放不整齐。6、抽查5、6月的PVC气管插管返工记录不完整，未记录具体返工原因。
fzsyj93617108 | 福州康利特医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-04 | 无
fzsyj93617109 | 福州欧美加义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-24 | 1、现场查看生产车间，查看纠正与预防措施处理单、《生产区环境卫生管理办法》，符合要求。2、查看纠正与预防措施处理单、《生产设备管理制度》及培训记录表、中钢洛耐院烤瓷炉的设备验证资料、定制式固定义齿的检验报告，符合要求。3、查看纠正与预防措施处理单、《文件控制程序》、《记录控制程序》、原用涂改液涂改的洛阳北苑特种陶瓷有限公司《供方评价》已重新书写，符合要求。4、查看纠正与预防措施处理单、新修订的《设计和开发控制程序》，有增加风险管理等内容；查看《设计开发验证报告》，已覆盖产品开发全过程。5、查看纠正与预防措施处理单、《文件控制程序》及培训记录、《年度供方评审表》、《供方评价表》、《合格供方名单》，符合要求。6、查看纠正与预防措施处理单、《供应商审核管理办法》、《物料清单》，符合要求。7、查看纠正与预防措施处理单、新修订的《生产区环境卫生管理办法》及培训表、《厂区环境清洁消毒记录》，符合要求。检查组成员认为企业对缺陷项目整改是积极认真的，7项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617110 | 福州欧美加义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-24 | 无
fzsyj93617111 | 蓝佳堂生物医药（福建）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-25 | 1、现场查看成品库，合格区、退货区已配备了地垫，符合要求。2、现场查看洁净室的更鞋间与一更之间安装了压差计，压差值达到12帕，符合要求。3、查看《设计和开发控制程序》（LBQP-008-02）,设计输入资料内容已修改，内容基本符合要求。4、查看《关于口腔溃疡含漱液灭菌工艺确认的分析论证》、《关于液体创口贴灭菌工艺确认的分析论证》，内容基本符合要求。5、现场查看实验准备间，电子天平移至实验准备间中的称量间，并垫上防震垫，符合要求。检查组成员认为企业对缺陷项目整改是积极认真的，5项一般缺陷项目整改已到位，建议通过整改项目的检查。
fzsyj93617112 | 福建省皮肤病防治院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-18 | 1、检验室存放体外诊断试剂冰箱内无超温报警装置。2、抽查尿液分析物质控品，包装标签的售后服务地址（上海市高桥保税区西雅路69号15号厂房4层C部位）与医疗器械这册证上代理人住所地址（中国上海自由贸易实验区希雅路69号15号厂房4层C部位）不一致。3、未见附一医院配送给省皮防院需冷藏的医疗器械到货验收时需查验的温度记录。4、该院未设立医疗器械仓库，器械的管理由附一医院负责，该院使用时向附一医院领取。
fzsyj93617113 | 福建医科大学附属协和医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-19 | 1、查直接胆红素检测试剂盒（重氮法）（批号：23624401），有进货验收记录，有登记开箱温度，但未留存运输过程的温度记录。2、有医疗器械维护维修记录，但记录不够完善。
fzsyj93617114 | 福建医科大学附属口腔医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-19 | 1、贮存区未设置待严验区、不合格品区。与其他产品混用。2、检验科对冷藏冰箱温度记录不完整。检验试剂无冷链记录。3、种植体使用未登记医疗器械效期，产品使用未按“先进先出”原则执行。4、种植体使用未登记批号，可追溯较差。5、由厂家维保的部分设备维护维修记录收集不完整。6、抽查2台口腔全景头颅X射线机、全自动血液分析仪设备档案不完整。
fzsyj93617115 | 福建医科大学孟超肝胆医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-06-18 | 1、贮存区未设置待严验区、不合格品区。2、检验科部分设备维护维修记录收集不完整。
fzsyj93617116 | 福建中医药大学附属人民医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-18 | 1、管理制度不完整，缺供应商资质和产品合法性审核的规定。2、缺冷链管理医疗器械收货时应核实的运输方式、到货及在途温度检测和记录的规定。3、缺不合格品管理制度。4、未制定医疗器械使用前质量检查制度。5、部分供货商相关资质材料未加盖供货企业的公章。6、部分医疗器械注册证收集不完整，如全数字超高档彩色多普勒超声诊断仪，型号ACUSON S2000的注册证。7、现场发现耳穴贴（无锡佳健医疗器械股份有限公司，苏锡械备20170264号）无产品合格证。8、医疗器械与非医疗器械未分区贮存。9、部分体外诊断试剂贮存条件不符合要求，如检验科内贮存的低离子抗人球蛋白卡（微柱凝胶法）储存温度应为18℃-25℃，室内温度为30℃；检验科贮存尿酸测定试剂盒、铁检测试剂盒等产品（贮存要求2-8℃）的冰箱检查时温度达到9.5℃。10、部分随货同行单无注册证号，无储运条件，无收货地址（如福州口口诚品医疗科技有限公司2017.05.08的天博骨粉的随货同行单）。抽查2017年5-7月冷链管理医疗器械随货同行单150张，其中145张未附供货方的冷链运输监测记录；另5单只有手工填写的起运及到货温度记录，无运输方式及在途温度记录。11、贮存尿酸测定试剂盒、铁检测试剂盒等产品（储存要求2-8℃）的冰箱为家用冰箱，无法根据产品的贮存要求调节温度。
fzsyj93617117 | 福建省福州儿童医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-19 | 1、现场抽查2017年5-7月17家供货企业（其中，本地企业12家，外地企业5家）冷链管理医疗器械运输交接记录200张，无法提供在途温度实时监测记录，无法证实启运时间及在途温度；福州益睦源医疗器械有限公司、福州莱帮医疗器械有限公司、福州朗峰医疗器械有限公司冷链运输交接记录无启运时间及到货时间，福州拓新健康科技有限公司冷链运输交接记录无到货时间；福州严仕贸易公司冷链运输交接记录无运输方式。南宁市恒和医疗器械有限公司、厦门九缘九商贸有限公司、上海新标生物科技有限公司、南昌汇雄科技有限公司、厦门佳齐医疗器械有限公司等外地企业未提供冷链管理医疗器械运输物流单，无法证实启运时间及运输方式。
fzsyj93617118 | 福州市第六医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-03 | 1、CT机使用保养记录未见使用人员签字。2、CT机相关档案归档不规范，未见归档材料目录。3、个别耗材验收不规范，供应商的配送单信息与实物不一致。
fzsyj93617119 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-28 | 1、易燃、易爆、有毒、有害（如酒精）物料未专区存放、标识，并专人保管和发放。2、铸造室中的报废设备未标识。3、游标卡尺检定合格后未及时标明校准有效期。4、未按《文件管理程序》要求修订文件编号，如文件体系管理文件的编号中公司简称仍采用展美义齿公司（ZYC）。旧文件回收无相关记录。外来文件未及时进行归档。5、现场查看部分作废文件未加盖作废章，如成品消毒操作指导书等。6、A类物料烤瓷钢只核对检验报告中批号与原材料是否一致，未对报告中金属元素指标进行确认，并形成记录。7、企业收集分析与产品质量、不良事件、顾客反馈的有关数据不全，未保留数据分析结果的记录。8、企业对生产地址变更未开展内审。
fzsyj93617120 | 福州美丽坚义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-07-27 | 已经整改到位
fzsyj93617121 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-09 | 1、《生产工区，设备及器具的清洁消毒操作指导书》（FY-SJ-009）4.2.4.1要求生产前用工艺用水擦拭设备各部位表面，但《设备检验记录表》未体现以上内容。2、2017年6月9日SOD检测试剂盒《生产后设备器具清洁检验记录表》（SJ-009-02）未使用有效版本。3、《培训记录表》签到栏要求填写“名字+部门”，2016年至2017年培训记录签到栏未填写部门，如2016年12月6号生物化学、酶和维生素培训记录签到表。
fzsyj93617122 | 福州海王福药制药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-11 | 1、医疗器械车间男二更门不能自动闭合。2、心肌保护停跳液成品质量标准及检验规程中遗漏细菌内毒素的监测项目要求，成品检验报告中重金属、装量的标准规定未体现具体的量值。3、红藻多糖提取物鼻喷剂批号的编写规则与生产批号、生产日期、有效期管理程序规定不一致。4、供应商（北京信科奥达科技有限公司）审核资料，质量保证协议书甲乙双方未签字，公章盖错。供应商（Shember biotech corporation）材料，未进行供应商审核。5、现场不能提供红藻多糖提取物（批号R1515-4）原材料采购记录。6、抽查红藻多糖提取物（Shember biotech corporation）采购资料，现场不能提供采购合同、供应商资质证明文件。 天然海盐鼻腔清洗剂、可调式天然海盐鼻腔清洗器未生产
fzsyj93617123 | 福州海王福药制药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-11 | 1、查看红藻多糖提取物供应商（北京信科奥达科技有限公司）审核资料，质量保证协议书甲乙双方未签字，公章盖错。抽查红藻多糖提取物供应商（Shember biotech corporation）材料，未进行供应商审核。2、现场不能提供红藻多糖提取物（批号R1515-4）原材料采购记录。3、抽查红藻多糖提取物（Shember biotech corporation）采购资料，现场不能提供采购合同、供应商资质证明文件。
fzsyj93617124 | 福建省博特生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-10 | 1、附录2.2.11现场检查生产车间内的温度示31摄氏度，温度为72%，不符合要求。2、第十四条洗衣间内洗衣机的过滤袋内有杂质，未进行清理。3、附录2.5.2原材料牛筋与处理后的牛腱存放在同一冰箱，存在交叉污染的可能性。4、第十八条化验室内部分硫酸、盐酸未标注浓度；未执行双人双锁。5、第五十条抽查医用胶原修复膜（批号：170522）、医用胶原膜（批号：170508）批生产记录，批生产指令中未记录使用原材料批号或编号，医用胶原修复膜（批号：170522）批包装指令为4个规格，实际生产6个规格。6、第六十一条留样产品存放不规范。7、附录2.3.3洗间、酶化间有配备自来水管道，不符合要求。8、第八条查期间生产负责人不在场。
fzsyj93617125 | 福建省博特生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-10 | 1、现场检查车间内的温度示31摄氏度，温度为72%，不符合要求。2、抽查医用胶原修复膜（批号：170522）、医用胶原膜（批号：170508）批生产记录，批生产指令中未记录使用原材料批号或编号,医用胶原修复膜（批号：170522）批包装指令为4个规格，实际生产6个规格。
fzsyj93617126 | 福州君悦乳胶有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-16 | 1、第二十条 制水车间生产设备未见状态标识。2、第五十一条 成型车间清场未彻底，留有上批次生产的报废产品，未标识。3、第五十一条 原材料库中三枪内包材货位卡未记录批号。4、第五十三条 半成品裸套未见货位卡，在每箱流转卡中未体现数量。5、第五十三条 在生产记录的产品流转卡中未记录包装工序使用的硅油和香精的批号。6、第五十三条 批生产记录中未见批生产指令。7、第六十条 未见成品放行审批单。
fzsyj93617127 | 福州君悦乳胶有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-16 | 1、查看天然胶乳供应商（福州锦坤贸易有限公司）供方评价表及供方调查表、购销合同，现场未见质量保证协议书。2、抽查产品流转卡（包装批号GD0701），未提现二甲基硅油批号，不能满足可追溯的要求。3、现场未见产品放行单。
fzsyj93617128 | 苏比克（福州）药械科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-17 | 1、附录2.2.14 洁净车间更衣间门不能自动闭合。2、第二十条 洁净车间生产设备状态标识不够完整，如已清洁状态未注明有效期、未见运行状态标识牌。3、第二十条 未见主要生产设备使用记录。4、第五十三条 液体创口贴（批号：20170306）批生产记录中未见记录使用原辅材料的批号或编号。5、第二十条 中央空调维护清洗后未记录初、中效清洗后的初始压差。6、第四十一条 供应商审核资料中供应商资质收集不齐全。
fzsyj93617129 | 苏比克（福州）药械科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-17 | 查看丙烯酸树脂供应商（廊坊聚通化工有限公司）合格供方评价表及质量保证协议书；该供应商审核资料中供应商资质收集不齐全。2、抽查丙烯酸树脂（批号20120728）采购记录，该原材料的供应商审核资料中供应商资质收集不齐全。3、抽查液体创口贴批记录（批号20170306），未体现原材料批号，不能满足可追溯的要求。
fzsyj93617130 | 福州康利特医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-17 | 已经整改到位
fzsyj93617131 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-22 | 已经整改到位
fzsyj93617132 | 福州长庚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-18 | 1、血清分离胶（批号：170515001）供方提供的检验报告厂家名称为韶关市杰安科创生物科技有限公司，而合格供方企业名称为广州市杰安生物科技有限公司。2、原材料仓库中有一批丁基胶塞外包为英文标识，无中文标识，而内包的产品为江阴市鸿萌橡塑制品有限公司生产的产品。3、电解质分析仪使用记录未记录分析仪使用的用途。4、现场未见纯化水日常监测的PH值监测记录。5、纯化水监测报告检测项目与纯化水质量标准及检验规程的检测项目不符，缺“性状”检查项。6、一次性使用人体静脉血样采集容器（生产批号OEC7727）过程生产记录，未签字；生产批号的设置与企业的《批号管理制度》中要求的不一致。
fzsyj93617133 | 福州百正医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2017-08-24 | 1、第十八条 现场查看，化验室配制的化学试剂，过期的仍放在现场试剂架上，化验室冰箱也存放有过期试剂等物品，冰箱未定期清洗，冰箱内有冷凝水流出，化验室配制的试剂试剂存放架易被阳光照晒，无避光措施。2、第四十四条 未见原材料聚乙二醇400（批号：D210H2DJC1）进厂检验报告。3、附录2.5.3 未见产品内包材初始污菌的检测记录。4、第二十七条 聚乙二醇液体敷料（批号：20170615）批生产记录涂改不规范。5、第五十条 聚乙二醇液体敷料（批号：20170615）批生产记录未体现生产过程用设备名称等。6、第四十三条 未见原材料聚乙二醇400（批号：D210H2DJC1）进出仓流转记录。7、第六十二条 未见聚乙二醇液体敷料（批号：20170615）产品出入库销售记录。8、第十八条 现场查看，化验室无菌检测三间功能间设置不尽合理。9、第六十八条 现场查看，不合格聚乙二醇400原料存放在合格区，与合格原料混放，合格的内包材包装箱没有防止污染的防护措施。10、附录2.3.2未见2017年6月生产前对环境监测记录。11、第七十七条 第七十八条 未见年度内审和管理评审材料。12、第十七条 现场查看，成品库放置空压机。13、第四十三条 现场查看，原材料只能标识单，没有货位卡，未记录流转情况。14、第四十一条 第四十二条 聚乙二醇400供应商（中国医药对外贸易公司）的供方评价表及供方调查表、质量保证协议书不符合要求。

## sheet1
抽查检查ID（事项编号）* | 企业名称* | 统一社会信用代码 | 企业注册号 | 组织机构代码 | 检查实施机关* | 抽查检查类型* | 抽查检查日期* | 抽查检查结果（中文名称）（请填写文本描述信息）*
fzsyj93600001 | 福州科闽医疗技术有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160812 | 未见冷库的备用发电机组，自动温度记录仪未按规定安装，未见底垫；
fzsyj93600002 | 福州颐真生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160811 | 已不在原注册地址及仓库地址进行经营活动，现经营地址及仓库地址（晋安区新南花园11号楼1401/1402）未经许可； 2、 现场未能提供验收及销售记录； 3、 部分产品未能提供供货方、购货方的资质；
fzsyj93600003 | 福州市保春堂医药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160812 | 3、 现场抽查未能提供电子血压计（欧姆龙）的注册证，注册证号：辽械注准20152200081
fzsyj93600004 | 福州市晋安区嘉美康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160811 | 仓库未相对独立，无仓储设施，现场未能提供购销记录及购销凭证
fzsyj93600005 | 福州闽立医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160811 | 经吴亚敏核实，已注销
fzsyj93600006 | 福州臻萃贸易有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160811 | 未找到该地址，联系人称要注销
fzsyj93600007 | 福州同天电子技术开发有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160815 | 仓库不够整洁，个别产品未按批号分别存放，个别购进的发货清单未加盖供货商的公章且项目不够齐全；
fzsyj93600008 | 福建莱特贸易有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160816 | 现场抽查一次性使用负压血沉管，能提供供货方、购货方的资质，未能提供产品注册证，据企业称，该产品是属于不需要注册产品
fzsyj93600009 | 悦欣（福州）医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160816 | 个别批次退换货记录不够规范
fzsyj93600010 | 福州万康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 |  | 联系不上，未找到该地址
fzsyj93600011 | 福州伟东医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 |  | 该地址门口挂有公司牌子，但已搬空，联系不上
fzsyj93600012 | 福州市艾恩贝尔贸易有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160817 | 现场查看并经物业核实备案地址为虚假地址。
fzsyj93600013 | 福建中航技经贸发展有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160817 | 1、 注册地址与许可证相符，仓库申请变更，鼓楼局已于7月19日受理； 2、 仓库由于申请变更，正在搬迁过程中，比较乱，冷库未完成调试； 3、 现场抽查一次性高频钳（批号：4YK），能提供供货方的营业执照及医疗器械经营许可证、购销记录、注册证，购销票据，但未能提供购货方（莆田市荔城区医院）的资质，及供货方的其他资料；
fzsyj93600014 | 福州博翰医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160817 | 1、仓管人员不在，仓库无法检查；2、经营场所有少量现货，抽查双固定螺钉系统，型号72200752，批号50561352共两盒，企业称相关人员不在，现场无法提供购进凭证及验收记录；
fzsyj93600015 | 福建新大陆科贸有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160818 | 至今未经营医疗器械
fzsyj93600016 | 福州永丰盛医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160818 | 1、 企业已不在原址，水产品交易中心市场监管所提供了一份该企业于2016年7月26日提交的暂停营业的报告； 2、 企业新地址为福州保税区20号地1#楼3层304、305室，仓库为福州保税区20号地1#楼1层103室，企业提供了租赁协议书。
fzsyj93600017 | 福州春和医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160819 | 1、 到该地址检查，公司无人办公，无法开展现场检查，电话联系企业负责人，称公司所有人员均已出差，无法赶到现场。
fzsyj93600018 | 福州腾羿贸易有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160819 | 1、 到该地址检查，公司无人办公，无法开展现场检查，电话联系企业负责人，称公司所有人员均已出差，无法赶到现场。
fzsyj93600019 | 福州启诚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160819 | 1、 注册地址及仓库地址与许可证相符，未见冷库的备用发电机组，自动温度记录仪无法正常显示，仓库无温湿度计，未见底垫； 2、 仓库无现货，抽查销售清单，产品名称不规范，现场无法提供购进凭证、验收记录及销售记录； 3、 现场无法提供供货方、购货方的资质及产品注册证；
fzsyj93600020 | 福建鑫福源医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160818 | 经营场所及仓库的设施设备不齐全。
fzsyj93600021 | 福州市讯飞医疗有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160818 | 未找到该地址，联系人称正变更到晋安区，快安所于5月27日出具了一份无违规证明，且营业执照6月8日已变更到新地址
fzsyj93600022 | 同盛堂鑫友邦（福州）商贸有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 |  | 1、现场检查，该地址为其他公司的办公场所，电话联系企业负责人，称公司准备注销。
fzsyj93600023 | 福州今宁医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160819 | 1、仓库内商品未分类堆垛，部分地垫不符合要求；仓库的冰箱内发现有国药准字号的药品。2、抽查超敏C反应蛋白测定试剂盒，现场无法提供验收及销售记录、购销票据、供货方、购货方的资质；
fzsyj93600024 | 福州市瑞博奥医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160822 | 到该地址检查，公司无人办公，无法开展现场检查，电话联系企业负责人，称公司所有人员均已出差，无法赶到现场
fzsyj93600025 | 福州申瑞医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160822 | 1、注册地址及仓库地址与《医疗器械经营许可证》相符，设施设备基本齐全。 2、抽查一次性使用肛肠吻合器（批号：160525），该批次未销售，现场能提供验收记录、购进票据、供货方的资质、产品注册证。
fzsyj93600026 | 福州众盈电子科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160822 | 1、注册地址及仓库地址与《医疗器械经营许可证》相符，仓库内商品未分类堆垛，部分地垫不符合要求；冷库及仓库的冰箱内发现有生活用品，部分产品堆放在办公区域，部分仓库未配置空调。 抽查B型钠尿肽检测试剂盒（荧光免疫法），批号W60768,现场能提供产品注册证，但未能提供购进、销售凭证及供货方和购货方资质
fzsyj93600027 | 福州雅仕博医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160822 | 1、到该地址检查，公司无人办公，无法开展现场检查，电话联系企业负责人，称公司所有人员均已出差，无法赶到现场。
fzsyj93600028 | 福州善维生医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160817 | 购货清单未加盖公章且项目不够齐全
fzsyj93600029 | 福建省明华信息科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160817 | 不知去向
fzsyj93600030 | 福州华欣益医疗技术有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2160817 | 不知去向
fzsyj93600031 | 福州瑞特医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160817 | 1、不能提供供货方、购货方资质、购进的发货清单；2、不能提供产品说明书、标签；3、不能提供验收销售记录
fzsyj93600032 | 福州金琦医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160818 | 不知去向
fzsyj93600033 | 福建海鹏医疗设备有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160818 | 1、仓库比较杂乱；2、为能提供购进的发货清单、销售随货清单、发票上的数量与发货清单也不一致；3、购进记录和销售记录数量不平衡。
fzsyj93600034 | 福州迈康医药科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160818 | 不知去向
fzsyj93600035 | 福州莱宝医疗设备有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160818 | 1、仓库比较杂乱。
fzsyj93600036 | 福州华纳宝医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160819 | 无。
fzsyj93600037 | 福州台江区闽捷医疗器械公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160819 | 1、供货方、购货方的资质收集不全；2、发货清单保存不全且无法追溯、无销售清单；3、无购销记录。
fzsyj93600038 | 福州森华医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160822 | 1、仓库已挪作他用，提供给其他单位当作会议室。
fzsyj93600039 | 福建医创医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160822 | 办公场所已挪作他用。
fzsyj93600040 | 福州杰雷医疗器械有有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160822 | 无。
fzsyj93600041 | 福州恒荣医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160823 | 无。
fzsyj93600042 | 福州天裕舜丰商贸有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160823 | 购货方的资质收集不全。
fzsyj93600043 | 福州中源生物制品有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160823 | 现场查看位于福州市仓山区盖山镇盖山路6号9号楼第二层B区的仓库，2号冷库的温度记录仪显示现有温度为3摄氏度，阴凉库温湿度计显示现有温度为28摄氏度，湿度为60%；阴凉库内合格品区货品堆放在地面，发货区摆放有两盒人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）（批号：V20160804－3）；1号冷库没有存放医疗器械产品，堆放杂物；2号冷库内成品区货架上的货品随意摆放，现场未见产品货位卡，冷库内同时存放有药品和医疗器械产品，未分区存放，库内存放有食品。
fzsyj93600044 | 福州瑞龙医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 20160823 | 2、 现场抽查美敦力胰岛素泵用一次性输注管路和针头（W399，批号：5131626），能提供供货方、购货方的资质，购销票据基本符合要求，但仓库库存数与电脑系统库存数不一致，经核查，是货品出库时批号录入错误。 3、 现场抽查一次性使用医用皮肤记号笔的外包装，说明书、标签符合要求； 4、 现场查看位于福州市仓山区建新镇建新北路151号四楼北侧B的仓库，冷库的温度记录仪显示现有温度为6.2摄氏度，阴凉库和常温库未见温湿度计；常温库待验区的货品堆放在地面，存放冰袋的冰箱内存放食品，成品区货架上的货品随意摆放，现场未见产品货位卡；阴凉库内摆放仓库管理人员的办公桌等办公用品，未见温湿度计；冷库待验区堆放已验收合格的货品，且没有底垫，合格品区的货架上存放茶叶。
fzsyj93600045 | 福州海王福药制药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-01-12 | 1、医疗器械于药品“共线”生产等5个问题。
fzsyj93600046 | 福建省安康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-01-12 | 1、阳性对照室没有空调送风系统等。 2、车间一更未设置压差表。
fzsyj93600047 | 福州宏润医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-01-13 | 1、《洁净工作服管理规定》规定生产结束后，洁净工作服脱下放入制定的塑料储存箱内，实际现场未设置塑料存储箱等7个问题
fzsyj93600048 | 福州百正医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-01-13 | 1、组织机构图中管理者代表与相关部门的相互关系不明确等11个问题
fzsyj93600049 | 福州君悦乳胶有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-01-15 | 1、企业没有建立健康档案等6个问题
fzsyj93600050 | 丽声助听器（福州）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 注册环节现场检查 | 2016年1月19日-20日 | 未见生产工序的操作规程等8个项目
fzsyj93600051 | 福建英思派可医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可延续 | 2016年1月21日-22日 | 1.10.3未对裸手接触产品的操作人员每隔一定时间应当对手再次进行消毒做出规定等14个项目
fzsyj93600052 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可变更 | 2016年2月19日-20日 | 1、1.4.1质量部经理任职条件与《岗位工作入职要求》（WP/MS01-A002)不一致； 2、2.6.2不合格物料存放区堆放杂物； 3、3.2.2电热蒸馏水机（MZA-0003）合格状态标识与设备分类保养制度（WP/MS03-A007）的要求不一致； 4、3.2.3未见直流式电阻箱（A-0006)、直流式空气压缩机（A-0005)等生产设备的操作记录； 5、3.4.1耐压测试仪（CJ2670)、医用保护接地电阻测试仪（QZ-1-Y3）检验仪器无使用记录； 6、4.2.4现场见失效《卡式灭菌器成品检验规程》(WP/MS05-B088)，未能按《文件控制程序》（QP02-04)的要求加盖“作废”印章； 7、4.4.3“灭菌器灭菌效果评价试验方法及记录”使用热敏纸记录温度和时间，易造成记录数据丢失；未记录试验菌株的来源和批号； 8、5.10.2未见更换滤波器、增加空气过滤器设计和开发更改评审记录； 9、6.2.1 缺少水位传感器等外协、外购件清单； 10、6.5.2滤波器采购记录不完整，缺采购合同、质量标准等资料； 11、8.4.2空气压缩机等元器件进货检验记录内容不完整，仅有合格结论； 12、11.4.1未按《纠正和预防措施控制程序》（QP21-04）的要求对顾客投诉进行原因分析。
fzsyj93600053 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可变更 | 2016-02-21 | *1.1.2未明确技术生产部、质量部门的职责和权限等19个项目
fzsyj93600054 | 福州东泽医疗器械有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可延续 | 2016年2月26日-27日 | 1、1.2.2质量手册中“成品一次性交验合格率100%”，2015公司质量目标完成情况中“目标值≥99.9%”； 2、2.6.2仓库地面合格品区有绿线标识，部分合格物料摆放在绿线区域外。抽查物料G7E-2Y08A编程器未建立货位卡。包装用泡沫垫堆放过高，与天花板的日光灯间距不足10cm； 3、4.2.3抽查2016.1.13修定的成品检验制度，未进行评审； 4、7.6.2 ①生产记录中对导入PLC程序的笔记本电脑、导入程序未记录。②有的半成品（组装件）如非标传感器是提前组装好的，总装生产记录中未包括半成品（组装件）的组装记录，企业应建立半成品的组装记录； 5、*7.10.1现场待检区待检产品上贴的产品标签中产品名称印成“全自动腹膜透析机”、产品开机界面、包装箱上产品名称印成“自动腹膜透析机’，说明书上适用范围中“自动腹膜透析治疗”多了“自动”两字。产品注册证书中注册地址于2016年1月4日变更，现场待验区内待检产品上贴的标签中注册地址未做相应的更改； 6、*8.3.1 2016.01.13修定的成品检验制度与注册标准不一致，详见附件企业说明、成品检验制度EMT-20-02-00、成品检验报告表； 7、10.3.1销退单中未标识生产编号； 8、10.4.1未编制返工作业指导书。
fzsyj93600055 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-03-16 | 1、原材料仓库发现未经注册的蜡块。 2、在铸造车间操作台的抽屉内发现品名为“Vera PDS”碎钢，一盒为完整包装，一盒为半盒包装，一个空盒，合计金属重量约为1.5公斤；包装标识未注明产品注册证号，企业现场未能提供该产品的注册证。
fzsyj93600056 | 福州龙冠义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-03-16 | 1、现场检查生产车间不卫生、不整洁。 2、出入库记录不够规范。 3、原材料随货单未加盖公章。
fzsyj93600057 | 福建中科康钛材料科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、鼓楼区市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-03-16 | 1、现场发现品名为“Dental Stone”牙科石膏产品，分别放置在原材料仓库内一袋，分模车间一小包，合计重量约为1100克；外包装标识为“粤深食药监械（准）字2008第1630036号”，企业现场未能提供该产品的注册证。 2、现场发现品名为“CoCrW-Legierung”钴铬合金粉10瓶，每瓶5000克，其中8瓶存放于原材料仓库，2瓶存放于激光成型室（已开封，重量约为7000克），产品外包装没有中文标识，且未注明产品注册证号；企业现场提供了德国Dentaurum GmbH7&Co.KG钴铬钨牙科烤瓷合金注册证（国食药监械进字2012第2632433号），但该注册证不能确认为现场检查发现的“CoCrW-Legierung”钴铬合金粉注册证。 3、上瓷车间储物柜发现品名为“CL 41 TI ELI”钛合金粉3瓶，其中2瓶为每瓶5000克，1瓶为2500克（已开封，重量约为2000克），包装标识未注明产品注册证号，企业现场未能提供该产品的注册证。
fzsyj93600058 | 福州新致美精密齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、马尾区市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-03-16 | 1、现场检查生产车间不够整洁。 2、出入库记录不够完整。
fzsyj93600059 | 福州义利陶齿配制有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、晋安区市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-03-17 | 1、现场检查生产车间不够整洁。 2、出入库记录不够完整。 3、收集供应方资质不够齐全。
fzsyj93600060 | 福州圣仕洁义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区临江市场监督管理所 | 飞行检查 | 2016-03-21 | 1、原材料仓库发现德国Wieland Dental und Technik GmbH&Co.KG公司生产的产品齿科陶瓷（注册号：国食药监械进字2011第2631843号）6盒，其中一盒批号为T36553，五盒批号为U13684。现场核查该产品注册证，发现产品注册证上生产场所地址（Schwenninger Straβe.13 75179 Pforzheim.Germany）与产品外包装标签上的生产地址不一致（Lindenstr.2 75175 Pforzheim.Germany）。 2、在蜡型车间操作台上发现品名为“高丝磨树脂牙”25盒，包装标识未注明产品注册证号，企业现场未能提供该产品的注册证。
fzsyj93600061 | 福州宽域精密齿研有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-03-22 | 现场检查该企业制造所使用的原材料均为经医疗器械注册批准的产品。
fzsyj93600062 | 福州市致历宝义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 、仓山区市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-03-23 | 1、原材料仓库发现注明“BEGO”材质的原材料钢162克；注明“PASTE OPAQUE”(OP膏)5克，2盒；铸造用蜡条12盒；直装蜡线条23盒；注明“WAX LINE”11盒；注明“DEWAX”蓝色1盒。现场核查以上产品，外包装标识未注明产品注册证等相关信息，企业现场未能提供产品的注册证及购进凭证。 2、在铸造室操作台上发现美国The Argen Corporation 公司生产的贱金属烤瓷合金1盒（440g）（注册号：国食药监械进字2013第2632552号），批号为1170182。现场核查该产品注册证，发现产品注册证上生产场所地址（5855 Oberlin Drive San Diego，California 92121 USA）与产品外包装标签上的生产地址不一致（MDSS,Schiffgraben41.D-30175 Hannover,Germany）。 3、在上瓷房操作台抽屉里发现注明“DENSPLY”的瓷粉13瓶；注明“HAGER WERKEN”釉粉1瓶；注明“Benno” (OP膏)5g，2瓶；注明“SUPERFINE” (OP膏)7g，8瓶；注明“PASTE OPAQUE”(OP膏)5克，27瓶。现场核查以上产品，外包装标识未注明产品注册证等相关信息，企业现场未能提供产品的注册证及购进凭证。
fzsyj93600063 | 福州市仓山区莱斯特义齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、仓山区市场监督管理局 | 生产许可 | 2016年3月29日-30日 | 1.4.1生产负责人不熟悉医疗器械法律法规和义齿生产过程，且无技工实践操作经验，与生产负责人岗位要求的需三年以上实践工作经验不符等11个项目
fzsyj93600064 | 福建长庚医疗生物科技有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 注册环节现场检查 | 2016年3月29日-30日 | 2.20.1挤出机（HXSJ-65）操作台面上有锈迹，电线编织屏蔽网破损纤维丝外露等7个项目
fzsyj93600065 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 责令整改项目跟踪检查 | 2016-04-06 | 生产现场仍有部分中间品直接与地面接触等5个项目
fzsyj93600066 | 福建省博特生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 责令整改项目跟踪检查 | 2016-04-06 | 化验室正在改造，改造后阳性间空调将为独立系统，三间人物流通道基本合理，原生物监测准备间就配有二个灭菌器。
fzsyj93600067 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可变更 | 2016-04-07 | 现场查看，公司已对仓库的不合格区进行了清理，标识和色标符合要求，已无堆放杂物等2个项目
fzsyj93600068 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可 | 2016年4月9日-10日 | 2.6.2企业四楼洁净车间零部件代言去存放直型针座等不合格品等5个项目
fzsyj93600069 | 福州鑫远义齿制品有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、晋安区市场监督管理局 | 日常监督检查 | 2016-04-14 | 现场检查未发现生产及生产活动迹象
fzsyj93600070 | 福州榕城成功义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-04-19 | 抽查BEGO烤瓷合金(批号13642）进出库记录，实际库存数量与记录不相符。
fzsyj93600071 | 福州奥满冠义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-04-19 | 生产现场卫生不够整洁等3个项目
fzsyj93600072 | 福州嘉义义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-04-20 | 1、目前企业义齿所用的钢材有领用记录，但没有使用记录 2、购进原材料票据填写不够规范
fzsyj93600073 | 福州欧美加义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-04-20 | 1、目前企业义齿所用的钢材有领用记录，但没有使用记录 2、购进原材料部分票据填写不够规范 3、生产车间卫生不够整治
fzsyj93600074 | 福州野腾精密齿研制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区建新市场监督管理所 | 专项检查 | 2016-04-20 | 1、未收集蜡条的产品注册证等4个项目
fzsyj93600075 | 福州闽冠义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区建新市场监督管理所 | 专项检查 | 2016-04-20 | 瓷块、普通金属钢、钴铬合金、支架钢收集厂方出厂检验报告不全等4个项目
fzsyj93600076 | 福州维尔德义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-04-21 | 抽查BEGO烤瓷合金(批号13775）、维他瓷粉（批号524410）进出库记录，实际库存数量与记录相符。
fzsyj93600077 | 福州市仓山区莱斯特义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区建新市场监督管理所 | 专项检查 | 2016-04-21 | 1、瓷块、普通金属钢、钴铬合金、支架钢收集厂方出厂检验报告 2、企业未对主要原材料（铸钢）进行物料平衡。
fzsyj93600078 | 福州美丽坚义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区建新市场监督管理所 | 专项检查 | 2016-04-21 | 1、瓷块、普通金属钢、钴铬合金、支架钢收集厂方出厂检验报告 2、现场查看样品牙模编号YP14051202未按产品技术项目要求实施出厂检验 3、企业未对主要原材料（铸钢）进行物料平衡。
fzsyj93600079 | 福州鑫品义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-04-21 | 1、企业《医疗器械生产许可证》已过期，现场检查，没有开展生产活动。 2、现场无法提供先关记录，企业负责人称因许可证过期，2015年7月5日之后已停产，未保留之前的记录。
fzsyj93600080 | 福州登特尔义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 日常检查 | 2016-04-22 | 1、现场检查生产车间不够整洁 2、技工单记录不够规范，部分技工单未记录瓷粉色泽、部分技工单为注明钢的材质。
fzsyj93600081 | 福州晶品义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-04-22 | 企业尚未取得《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》，现场检查，没有开展生产活动。
fzsyj93600082 | 福州美丽坚义齿制作有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 注册环节现场核查 | 2016年4月25日-26日 | 1.7.1企业未能建立员工的健康档案等21个项目
fzsyj93600083 | 福建省博特生物科技有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可 | 2016年4月27日-29日 | 1.4.1申报资料中生产经营为薛启煌、技术部负责人为张其清，企业的组织结构图中生产部经理为陈威平，研发部（申报资料中为技术部）负责人为邢永振等16个项目
fzsyj93600084 | 福州晶品义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 整改后复查 | 2016-05-04 | 现场查看，公司已对生产设备状态标识已进行了整改，生产车间所有设备已悬挂状态标识，符合要求等2个项目
fzsyj93600085 | 福州市仓山区莱斯特义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 整改后复查 | 2016-05-04 | 现场查看，公司在生产车间与外界相同的窗户，全部安装了纱窗，有效防止昆虫进入车间等2个项目
fzsyj93600086 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 整改后复查 | 2016-05-05 | 现场查看，公司在四楼洁净生产车间设置中间不合格品区，放置直型针座等不合格品等2个项目
fzsyj93600087 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-05-05 | 与福州康利特医疗器械有限公司共用检验室及检验设施设备等18个项目
fzsyj93600088 | 福州长庚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-05-06 | 和长庚生物有限公司共用制水设备及检验室设施设备，不符合要求等25个项目
fzsyj93600089 | 福建长庚医疗生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 整改后复查 | 2016-05-06 | 现场查看，挤出机（HXSJ-65)操作台面重新进行了喷漆，更换了耐热屏蔽网等2个项目
fzsyj93600090 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、鼓楼区市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-05-11 | 仓储管理：现场查看，仓库冰箱内有安装温度监控报警器，报警温度设置为2.1-7.9摄氏度，有温度监管记录；大楼物业有提供备用发电机组；查看产品技术要求和产品注册标准有要求产品存储温度要求（2-8摄氏度）；产品包装没有破损；查看仓储管理制度，有效期预警记录制度建立等5个项目
fzsyj93600091 | 丽声助听器（福州）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、鼓楼区市场监督管理局 | 日常监督检查 | 2016-05-11 | 注册证上的型号规格已变更，企业已经发布新增注册型号生效通知，但该型号的生产记录上的型号名称未做相应变更。
fzsyj93600092 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可变更 | 2016年5月14-15日 | 1.2.4 2015年管理评审报告中发现5项不符合项，只有3项有相应的整改记录等15个项目
fzsyj93600093 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-05-16
fzsyj93600094 | 福建英思派可医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、仓山区建新市场监督管理所 | 专项检查 | 2016-05-16 | 仓储管理：现场查看，仓库内有安装温度监控报警器，报警温度设置为2.2-7.8摄氏度，有温度监管记录；企业自备有才有发电机组；查看产品技术要求和产品注册标准有要求产品存储温度要求（2-8摄氏度）；产品包装没有破损；查看仓储管理制度，有效期预警记录制度建立等5个项目
fzsyj93600095 | 福州宏润医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-05-17
fzsyj93600096 | 福建易联众软件系统开发有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可延续 | 2016年5月18日-19日 | 4.2.2文件分发登记表中没有填写各部门的分发好，签收人没有签名，采用电子文档分发无法受控。未记录质量手册变更后原版本的收回记录等12个项目
fzsyj93600097 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-05-20
fzsyj93600098 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-05-20
fzsyj93600099 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-05-20
fzsyj93600100 | 福州市瑞康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-05-20
fzsyj93600101 | 福州长庚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-05-24
fzsyj93600102 | 福州新北生化工业有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、闽侯县甘蔗市场监督管理所 | 专项检查 | 2016-05-24 | 仓储管理：现场查看，成品储存条件为阴凉储存，仓库内有配备温湿度计，有温湿度监管记录；查看供应仓储管理制度，有近效期产管理制度等5个项目
fzsyj93600103 | 福建新大陆生物技术股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、马尾区市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-05-26 | 仓储管理：现场查看，仓库冰箱内有安装温度监控报警器，报警温度设置为2-8摄氏度，有温湿度监管记录；配备有备用发电机组；查看产品技术要求产品存储温度要求（2-8摄氏度）；查看效期预警管理制度等5个项目
fzsyj93600104 | 福建省博特生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 核发生产许可证 | 2016-05-27 | 查看企业组织机构图及任命书等16个项目
fzsyj93600105 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可变更 | 2016-06-07 | 查看新修订的人力资源管理控制程序中质检员的学历要求等13个项目
fzsyj93600106 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局、高新区市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-06-08 | 仓储管理：现场查看，仓库冰箱内有安装温度监控报警器，报警温度设置为2-8摄氏度，有温湿度监管记录；配备有备用发电机组；查看产品技术要求和产品注册标准有要求产品存储温度要求；查看仓储管理制度，有近效期产品记录管理制度等5个项目
fzsyj93600107 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 注册环节现场核查 | 2016年6月12日-13日 | 原材料库存放的磷酸二氢钠等原材料未进行阴凉储存等7个项目
fzsyj93600108 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 注册环节现场核查 | 2016年6月14日-15日 | 原材料库未设置退货区，待检区无货位卡等6个项目
fzsyj93600109 | 丽声助听器（福州）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-06-15
fzsyj93600110 | 丽声助听器（福州）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-06-15
fzsyj93600111 | 福州先亚生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 日常监督检查 | 2016-06-16 | 洁净室门口为配备灭蚊灯等8个项目
fzsyj93600112 | 福州圣仕洁义齿制作有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可 | 2016年6月16日-17日 | 铸造机、烤瓷炉未悬挂状态标识等7个项目
fzsyj93600113 | 福州海王福药制药有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局、鼓楼区市场监督管理局 | 生产许可 | 2016年6月27日-28日 | 一直使用75%乙醇进行裸手消毒，未按要求定期更换裸手消毒剂等种类等20个项目
fzsyj93600114 | 福州长庚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 日常监督检查 飞行检查 | 2016年6月28日-29日 | 查看公司质量手册CGYL/ZLSC-2013中管理评审输入要求包括外部审核结果及内外审检查发现不合格项采取纠正和预防措施，查看2015年管理评审记录未见以上两项评审输入等13个项目
fzsyj93600115 | 福州博美安医疗器械有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 日常监督检查 飞行检查 | 2016年6月30日-7月1日 | 现场观察工作人员未戴口罩、查看洁净区工作服只看到包盖到脚踝处，所穿工作鞋未塑料拖鞋等19个项目
fzsyj93600116 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 注册环节现场核查 | 2016-07-01 | 查看2016年5月管理评审报告，企业负责人对评审中发现的问题提出了改进建议等20个项目
fzsyj93600117 | 福州仁馨医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 注册环节现场核查 | 2016-07-01 | 现场查看仓库的原材料储存区域设置了原材料退回区，并已按检查组要求将货位卡放回已无待验原材料的待验区中等6个项目
fzsyj93600118 | 福州海象医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可环节现场核查 | 2016-07-05 | 查看《人力资源控制程序》、《岗位说明书》文件、《培训记录表》、绩效考核表。文件未制定相关人员考核评价规定和《相关人员考核评价表》，培训内容无《岗位说明书》等18个项目
fzsyj93600119 | 福州东泽医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可延续现场检查 | 2016-07-05 | 查看手册中质量目标，已明确成品批次交验合格率≥99.9%。查看文件分发回收管制单，符合要求等8个项目
fzsyj93600120 | 福建中科康钛材料科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-06
fzsyj93600121 | 福州榕城成功义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-06
fzsyj93600122 | 福州榕城成功义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-06
fzsyj93600123 | 福州维尔德义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-06
fzsyj93600124 | 福州维尔德义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-06
fzsyj93600125 | 福州嘉义义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-11
fzsyj93600126 | 福州嘉义义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-11
fzsyj93600127 | 福州君悦乳胶有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 日常突击检查 | 2016-07-12 | 现场查看生产车间有一条生产线在进行设备调试，在中转库看到部分试生产的半成品等4个项目
fzsyj93600128 | 福州春岚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 日常突击检查 | 2016-07-14 | 现场查看挤出车间有一块窗户玻璃在上周被台风吹破，因车间楼层较高且有纱窗隔护，挤出车间设备没有受到损失等3个项目
fzsyj93600129 | 福州创美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-19
fzsyj93600130 | 福州创美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-19
fzsyj93600131 | 福建易联众软件系统开发有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可延续现场检查 | 2016-07-20 | 查看《文件管理程序》、文件发放登记表，符合要求等12个项目
fzsyj93600132 | 福州登特尔义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-21
fzsyj93600133 | 福州登特尔义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-21
fzsyj93600134 | 福州新致美精密齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-21
fzsyj93600135 | 福州新致美精密齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-21
fzsyj93600136 | 福州圣仕洁义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可环节现场核查 | 2016-07-21 | 查看现场，仓库原材料已没有靠墙堆放等7个项目
fzsyj93600137 | 福州美丽坚义齿制作有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 注册环节现场核查 | 2016年7月21日-22日 | 企业负责人在管理评审中没有对企业质量目标的落实进行数据统计分析及考核等17个项目
fzsyj93600138 | 福州新致美精密齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 生产许可变更 | 2016年7月21日-22日 | 企业负责人未认真履行管理评审职责，2015年管理评审未对质量目标（合格率）进行考核，评审计划记录的内容不全等22个项目
fzsyj93600139 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 整改后复查 | 2016-07-22 | 现场查看，在四楼新增的试剂原材料库，配备了3.5匹空调两台，库房内温湿度计显示温度：18摄氏度、湿度：69%；查看库内的温湿度记录表，每天上午下午各记录一次温湿度等7个项目
fzsyj93600140 | 福州美信义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-26
fzsyj93600141 | 福州美信义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-07-26
fzsyj93600142 | 福州东泽医疗器械有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-07-27 | 包装检验区发现不合格包装箱，零部件暂存区存储的生产部件无货位卡等6个项目
fzsyj93600143 | 福州野腾精密齿研制作有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 日常监督检查 飞行检查 | 2016-07-27 | 未对岗位专业知识、工作技能、工作经历做出规定；无考核评价记录等15个项目
fzsyj93600144 | 福州登特尔义齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 日常监督检查 飞行检查 | 2016-07-28 | 未对岗位专业知识、工作技能、工作经历做出规定；无考核评价记录等17个项目
fzsyj93600145 | 福建英思派可医疗科技有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-07-28 | 检验员李小娟未接受与岗位相适应的培训，立式压力蒸汽灭菌操作人员未取得相应上岗证等7个项目
fzsyj93600146 | 福建新大陆生物技术股份有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-07-29 | 生产区域和辅助区域的布局不合理，互相妨碍等7个项目
fzsyj93600147 | 福州康利特医疗器械有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-07-29 | 企业与福建省百仕韦医用高分子股份有限公司共用检验室，未配备独立的检验场所和检验设备等9个项目
fzsyj93600148 | 福州维尔德义齿制作有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-01 | 生产管理部门和质量管理部门负责人互相兼任等12个项目
fzsyj93600149 | 福州新北生化工业有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-01 | 把企业发展目标（新产品研发能力），个部门管理目标与质量目标相混淆等11个项目
fzsyj93600150 | 福州榕城成功义齿制作有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-02 | 质量目标设定不合理，将与质量目标无关的内容纳入质量目标等13个项目
fzsyj93600151 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-02 | 半成品库存存放其他与生产无关的物料等6个项目
fzsyj93600152 | 福州创美义齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-03 | 原料仓库内的物料未进行有序分区存放，没有划分待检区和合格品区域，不合格品区对方了无关的杂物。现场没有货位卡，也未见其他形式的物料登记台账等15个项目
fzsyj93600153 | 福州美信义齿制作有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-04 | 企业未能提供2014-2015年管理者代表报告质量管理体系运行情况和改进的相关记录等16个项目
fzsyj93600154 | 福州连江县棉制作品有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-04 | 企业未配备专职检验人员等12个项目
fzsyj93600155 | 福州海王福药制药有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-04 | 器械车间内的称量间的回风口在进行清洁维护时被人为误关闭，维护人员培训不到位等12个项目
fzsyj93600156 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-05 | 产品售后服务和新产品各生产车间混用，售后零部件遍布各生产车间原材料货架等15个项目
fzsyj93600157 | 福州新致美精密齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-05 | 生产管理部门和质量管理部门负责人互相兼任等12个项目
fzsyj93600158 | 福州闽冠义齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-08 | 企业负责人未确定管理者代表等12个项目
fzsyj93600159 | 福州莱斯特义齿有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-09 | 企业目前只有5名员工，缺少生产人员等8个项目
fzsyj93600160 | 福州先亚生物科技有限公司 |  |  |  | 福建省食品药品监督管理局、福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-09 | 生产检验用水由第三方提供，未受控，且供水管路设计不符合要求；洁净区用的工作服用饮用水洗涤；阳性对照间生物安全柜的排放口在室内灯12个项目
fzsyj93600161 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可变更 | 2016-08-12 | 查看2015年管理评审补充材料，有对年度审核报告中提出的5个不符合项进行审核，进行了原因分析并提出纠正预防措施，已整改到位等15个项目
fzsyj93600162 | 福州展美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-12
fzsyj93600163 | 福建福缘生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 书面跟踪检查 | 2016-08-18 | 半成品库存存放其他与生产无关的物料等6个项目
fzsyj93600164 | 福州闽冠义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-18
fzsyj93600165 | 福州闽冠义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-18
fzsyj93600166 | 福州宽域精密齿研有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-18
fzsyj93600167 | 福州宽域精密齿研有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-18
fzsyj93600168 | 福州市致历宝义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-18
fzsyj93600169 | 福州市致历宝义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-18
fzsyj93600170 | 福州榕城成功义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-08-19 | 质量目标设定不合理，将与质量目标无关的内容纳入质量目标等13个项目
fzsyj93600171 | 福州奥满冠义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-19
fzsyj93600172 | 福州圣仕洁义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-22
fzsyj93600173 | 福州圣仕洁义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-22
fzsyj93600174 | 福州龙冠义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-24
fzsyj93600175 | 福州龙冠义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-24
fzsyj93600176 | 福州野腾精密齿研制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-24
fzsyj93600177 | 福州野腾精密齿研制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-24
fzsyj93600178 | 福州长庚医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 书面跟踪检查 | 2016-08-25 | 查看公司质量手册CGYL/ZLSC-2013中管理评审输入要求包括外部审核结果及内外审检查发现不合格项采取纠正和预防措施，查看2015年管理评审记录未见以上两项评审输入等13个项目
fzsyj93600179 | 福建新大陆生物技术股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 书面跟踪检查 | 2016-08-25 | 生产区域和辅助区域的布局不合理，互相妨碍等7个项目
fzsyj93600180 | 福州义利陶齿配制有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽样 | 2016-08-25
fzsyj93600181 | 福州海王福药制药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-08-26 | 器械车间内的称量间的回风口在进行清洁维护时被人为误关闭，维护人员培训不到位等12个项目
fzsyj93600182 | 福州海王福药制药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可证核发 | 2016-08-26 | 查清洁剂、消毒剂管理制度、纠正预防措施控制记录、相关人员进行培训考核记录、配置、发放记录，有按规定更换消毒剂品种等20个项目
fzsyj93600183 | 福州海王福药制药有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 生产许可证核发 | 2016-08-26 | 现场查看，企业已对天沟进行清扫，原材料仓库已无积水等10个项目
fzsyj93600184 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-09-02 | 产品售后服务和新产品各生产车间混用，售后零部件遍布各生产车间原材料货架等15个项目
fzsyj93600185 | 福建省安康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 整改后复查 | 2016-09-07 | 查看纠正预防措施控制记录；查该公司医疗器械法律法规培训记录及公司相关制度培训记录等16个
fzsyj93600186 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 日常监督检查 | 2016-09-13 | 1、2015年度纯化水系统验证报告中不挥发物指标没有用数值标示； 2、制水车间有一储水罐未庄空气呼吸器。
fzsyj93600187 | 福州康利特医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-09-13 | 企业与福建省百仕韦医用高分子股份有限公司共用检验室，未配备独立的检验场所和检验设备等9个项目
fzsyj93600188 | 福州创美义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-09-13 | 原料仓库内的物料未进行有序分区存放，没有划分待检区和合格品区域，不合格品区对方了无关的杂物。现场没有货位卡，也未见其他形式的物料登记台账等15个项目
fzsyj93600189 | 福州华智假肢矫形器有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-09-21 | 1、原产品注册证2016年7月27日到期，目前正在办理产品备案，责令企业与2017年3月31日前必须完成产品备案及生产备案； 2、抽查原材料粘胶石膏绷带出厂检验报告，未注明产品批号； 3、企业生产车间设备没有状态标识。
fzsyj93600190 | 福州东泽医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-09-21 | 包装检验区发现不合格包装箱，零部件暂存区存储的生产部件无货位卡等6个项目
fzsyj93600191 | 福州闽冠义齿有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 跟踪检查 | 2016-09-23 | 1企业负责人未确定管理者代表等13个项目
fzsyj93600163 | 福州台江医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-02-25 | 1、未建立注射用透明质酸钠的领用记录，使用记录的批号记录不完整；2、注射用透明质酸钠存放条件不符合要求：（1）于厕所接近、（2）冰箱不够用。
fzsyj93600164 | 福州市第八医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-02-25 | 未发现违法、违规情况。
fzsyj93600165 | 福建省第二人民医院东二环分院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 日常检查 | 2016-06-02 | 1、储存体外诊断试剂的冰箱温度记录不符合要求；2、冰箱里无符合要求的温度计；3、温度计要按要求进行检定；4、部分体外诊断试剂无相应标识、标签；5、部分体外诊断试剂现场无法提供注册证。
fzsyj93600166 | 福州福兴妇产医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-09-06 | 1、医院配备的医疗器械质量管理机构和质量管理人员符合要求；2、使用质量管理制度符合要求；3、医院采购有统一管理；4、医院有严格审查供货商资质和产品证明文件；5、仓库出入记录基本符合要求，但医院保存供货商资质和产品证明文件不够完整，出库单无登记批号；6、现场未提供无菌医疗器械使用前质量检查制度，但实际工作流程有执行使用前质量检查；7、现场未见使用植入和介入类器械。
fzsyj93600167 | 福州博爱中医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-09-06 | 1、医院配备的医疗器械质量管理机构和质量管理人员符合要求；2、使用质量管理制度符合要求；3、医院采购有统一管理；4、医院没有严格审查供货商资质和产品证明文件；5、未建立供应商资质档案，产品注册证收集不全，出入库记录不符合要求，供应商出库单不符合要求，无登记批号、规格、注册证号；6、现场未提供无菌医疗器械使用前质量检查制度，实际工作流程也未执行使用前质量检查；7、植入和介入类器械未做使用登记记录。
fzsyj93600168 | 福州经济技术开发区医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-09-08 | 1、医院配备的医疗器械质量管理机构和质量管理人员符合要求；2、使用质量管理制度符合要求；3、医院采购有统一管理；4、医院没有严格审查供货商资质和产品证明文件，部分证件已过期；5、仓库出入记录基本符合要求，但医院保存供货商资质和产品证明文件不够完整，出库单无登记批号，库存产品批号、数量与实际不符；6、现场未提供无菌医疗器械使用前质量检查制度，但实际工作流程有执行使用前质量检查；7、现场邮件里使用植入和介入类器械使用记录。
fzsyj93600169 | 福州眼科医院 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-09-08 | 1、医院尚未建立的医疗器械质量管理机构，配备质量管理人员符合要求；2、使用质量管理制度不够健全；3、医院采购有统一管理；4、医院没有严格审查供货商资质和产品证明文件，部分证件已过期；5、仓库出入记录不符合要求；6、现场未提供无菌医疗器械使用前质量检查制度，但实际工作流程有执行使用前质量检查；7、现场有建立植入和介入类器械使用记录，但记录不够完整。
fzsyj93600170 | 福建宝岛眼镜（连锁）有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 2016-10-13 | 1、《医疗器械经营许可证》住所及经营场所为鼓楼区杨桥中路231号黎明大厦1320单元，现场查看企业已不在原址经营，《营业执照》的住所已于2016年9月22日变更为鼓楼区西洪路528号15#楼6层，《医疗器械经营许可证》尚未变更。目前企业无仓库。 2、现场无法提供供方资料和经营品种的购进、销售、流转等环节的相关记录。据企业副总郑守宁称该公司至今未经营医疗器械产品。
fzsyj93600171 | 福建省宏华康安健康服务有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 2016-10-12 | 1、经营地址、仓库地址等与许可证一致，未发现经营无注册产品。 2、企业尚未开展经营。
fzsyj93600172 | 福州济世医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 2016-10-11 | 、经营地址、仓库地址等与许可证一致，未发现经营无注册产品。 2、仓库未设置退货区。 3、抽查植入式心脏起搏器（型号5816,序列号3006296）的相关记录，能达到可追溯的要求，有留存植入材料手术记录卡。
fzsyj93600173 | 联安肾析(福建)医疗管理有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 2016-10-13 | 1、经营地址、仓库地址等与许可证一致，未发现经营无注册产品。 2、仓库设施设备符合要求。 3、抽查空心纤维透析器（型号F14,批号1511263）的相关记录，基本符合要求。
fzsyj93600174 | 福州医博汇医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 2016-10-11 | 1、经营地址、仓库地址等与许可证一致，未发现经营无注册产品。 2、仓库堆垛比较凌乱，无地垫，货物直接与地面接触，未按品种、批号进行堆垛。 3、所配备的质量管理软件不符合《医疗器械经营质量管理规范》的要求，抽查血糖仪的记录，无法追溯。
fzsyj93600175 | 苏比克福州药械科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-09-28 | 1、质量管理部负责人缺乏质量检验与管理经验等16个项目
fzsyj93600176 | 福州龙冠义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-19 | 1、质量负责人、生产技术负责人对医疗器械法律法规不熟悉等12个项目
fzsyj93600177 | 福州美丽坚义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-20 | 1、企业负责人在管理评审中没有对企业质量目标的落实进行数据统计分析及考核等17个项目
fzsyj93600178 | 福州海象医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-20 | 1、产品外包装材料已存放在材料仓库合格区内等11个项目
fzsyj93600153 | 福州恒瑞康贸易有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-31 | 现场抽查细菌性阴道病检测试剂盒（唾液酸酶法），能提供供货方、购货方的资质，产品注册证，现场无法提供购进的随货单，能提供增值税发票，销售票据内容不够规范
fzsyj93600154 | 福州吉康生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-09-01 | 现场抽查一次性使用静脉留置针（II-B）（批号：16050604），能提供供货方、购货方的营业执照及医疗器械经营许可证、产品注册证；现场无法提供购进的随货单及验收销售记录。
fzsyj93600155 | 福州力源医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-08-31 | 无。
fzsyj93600156 | 福建南阳药业有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-09-01 | 至今未经营医疗器械
fzsyj93600157 | 福州市华亿融医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-09-01 | 现场抽查手术止血纱，批号160606，能提供购销凭证，但现场无法提供购销记录； 现场无法提供产品注册证；
fzsyj93600158 | 福州倍恩医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-09-01 | 验收记录不够规范，现场无法提供购销凭证；
fzsyj93600159 | 福建恩之典医用设备有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 飞行检查 | 2016-09-02 | 1、注册地址及仓库地址正申请变更，仓山局已受理； 2、因正搬迁，无法查看票据、记录及相关资料。
fzsyj93600160 | 福州宏源杰医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-9-27 | 1、 经营场所1102/1103/1105共三间， 1105改成卧室，摆放一张床，配有床上用品。现场未发现经营无注册产品。 2、 抽查商品出入库质量验收记录、销售单，其中激光治疗仪的产品名称与注册证不符，注册证的名称为激光暨电刺激治疗仪，出入库质量验收记录、销售单未记录产品的序列号，无法追溯。现场无法提供该产品的购进凭证。
fzsyj93600161 | 福州宇迪商贸有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-9-27 | 、经营地址、仓库地址等与许可证一致，未发现经营无注册产品，企业经营范围发生变化只办理了二类备案未对三类许可进行变更。 2、企业称体外诊断试剂的销售量太小，使用家用冰箱储存，冰箱无温度显示，未配备温度记录仪对冰箱温度情况进行实时监控。 3、抽查纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（乳胶免疫比浊法），批号：831RHM，能提供购销记录及购销凭证，未发现违规购进及销售行为。
fzsyj93600162 | 福州康博医用设备有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-07-20 | 1、未收集购方中医疗机构的证照。
fzsyj93600163 | 福州海创医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 专项检查 | 2016-07-20 | 1、记录的软件不够规范；2、产品质量验收记录不够规范。
fzsyj93600164 | 福建六福药业有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-10-18 | 1、产品资质和企业资质收集不全。
fzsyj93600165 | 福州天旭医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-10-18 | 1、未收集产品资质和企业资质；2、803、808、809、810室变作休息用；3、未做出入库记录。4、未建立产品追踪和售后服务记录；5、未建立不合格、退货产品记录。
fzsyj93600166 | 福建海合医疗设备有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-11-02 | 1、未收集进货随货清单；2、出入库记录不可追溯。
fzsyj93600167 | 福州欣安泰贸易有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-11-04 | 1、购进产品未收集产品随货单；2、产品销售保留销售清单不全。
fzsyj93600168 | 福清市永康医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-11-09 | 1、收集产品资质和企业资质不齐；2、验收记录不可追溯；3、无退货记录；4、存在超范围经营。
fzsyj93600169 | 福州市亚华医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-11-10 | 无。
fzsyj93600170 | 福州众博恒邦商贸有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-11-10 | 1、销售方资质收集不全。
fzsyj93600171 | 福州益之康医疗器材有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-11-11 | 1、仓库地垫或货架不足；2、出入库记录保留不全、不够规范。
fzsyj93600172 | 福建省医药有限责任公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 双随机检查 | 2016-11-11 | 无。
fzsyj93600173 | 福州华正医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-11-01 | 无。
fzsyj93600174 | 福州颐真生物科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-11-03 | 无。
fzsyj93600175 | 福州龙冠义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-19 | 质量负责人、生产技术负责人对医疗器械法律法规不熟悉等12个项目
fzsyj93600176 | 福州美丽坚义齿制作有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-20 | 企业负责人在管理评审中没有对企业质量目标的落实进行数据统计分析及考核等17个项目
fzsyj93600177 | 福州市海象医疗器械有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-20 | 产品外包装材料存放于仓储区之外等11个项目
fzsyj93600178 | 福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-25 | 抽查三型密闭式静脉留置针2016年4月25日前后生产的成品，发现成品仓储区同一规格、不同批号产品间堆放无间隙，不便于检查和监控等24个项目
fzsyj93600179 | 福建英思派可医疗科技有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-10-25 | 检查员李小娟未接受与岗位相适应的培训，立式压力蒸汽灭菌器操作人员未取得相应上岗证等7个项目
fzsyj93600180 | 福州合亿医疗设备有限公司 |  |  |  | 福州市市场监督管理局 | 检查 | 2016-11-16 | 未见技术生产和质量部门负责人考核评价记录等7个项目