## Sheet1
福州市市场监督管理局医疗器械双随机检查公示表（209年度）
序号 | 抽查检查事项 | 企业名称 | 许可证证号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 发现问题
1 | 经营企业双随机 | 福州翔远医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20150262号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190814 | 1、企业未存留上游供应商出具的随货同行单。 2、抽查企业计算机系统中的人工耳蜗植入体的销售记录，企业未明确录入相关产品型号规格。 3、企业未建立声音处理器的进货查验记录与销售记录。
2 | 经营企业双随机 | 福州康美众博实业有限公司 | 闽榕食药监械经营许20150265号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190815 | 现场检查发现企业原许可的仓库（地址：鼓楼区八一七北路马道街斗南境弄10号联建新村1#南楼8层朝东向1-1（2）号室）已变更会议室，企业实际使用的仓库为原仓库所在大楼6层6F、6G、6H室，该地址存放有医疗器械，设置有合格区、不合格区、退货区，配备有货架与设施设备。
3 | 经营企业双随机 | 福建博纳康成医疗科技合伙企业 | 闽榕食药监械经营许 20191504 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190820 | 1、仓库内一窗户无避光设施。 2、企业从福州凯捷盛医疗器械有限公司购进的血液透析滤过装置、血液透析设备、人体成分分析仪的注册证未盖供货商的原印章。 3、（1）企业销售给国药控股福州器械有限公司的血液透析滤过装置和人体成分分析仪的随货同行单上注册证好录入错误。（2）企业与2019.5.9从福建德尔医疗实业有限公司购进三维数字乳腺断层升级组件、诊断工作站、乳腺活检定位装置，随货同行单上注册证号、生产日期、批号等信息缺失。 4、下午未对库房温湿度进行检测记录
4 | 经营企业双随机 | 福建省倍诗特医疗科技有限公司 | 闽榕食药监械经营许20190809 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190820 | 1、企业虽制定有购货者资格审核制度但未具体执行，无法提供下游客户三明市第二医院、南安市医院相关资质文件。 2、企业提供的人员名单显示验收员未王思宇，但企业计算机系统中显示的验收员未陈庚冰，企业无法提供陈庚冰的相关检验学相关学历或职称证明文件。 3、企业在对体外在诊断试剂CD117抗体试剂的验收未核对相关标准。
5 | 经营企业双随机 | 福州嘉事天成医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20170232号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190821 | 1、3.12 企业经营介入类医疗器械，无医学相关专业人员。 2、3.15 质量负责人马木亮、业务员吴小妹健康合格证明已于2019年3月过期，未建立人员健康档案。 3、4.16.2 财务室内堆放杂物。 4、4.19.1 待验区没有相应的色标管理。 5、4.28 现场未能提供温湿度计的校准或检定报告。 6、*4.30 企业计算机系统不符合要求，表现为：①基础数据库无客户资料；②电脑系统无验收记录（企业现场提供纸质打印的验收记录），产品却可以入库并销售。 7、*5.32.1 企业收集的体表参考电极注册证未加盖供货者公章。 8、5.36.2 上海米靳贸易商行的发货清单无生产企业及生产企业许可证号、收货地址等内容，未加盖供货者出库印章。 9、5.38.2企业提供的验收单据未记录医疗器械的规格（型号）、验收人员。 10、6.41 企业采购、收货、验收的规定中规定“一般情况下有效期不足六个月的不得入库”，企业于2019年1月3日，采购入库失效日期未2019年5月23日的诊断/消融可调弯头端导管（批号：LL015501）。 11、6.44 企业未能提供2019年8月前的温湿度监控记录。
6 | 经营企业双随机 | 福州凯瑞医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20180802 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190822 | 1、4.19.1 退货区和不合格区堆放杂物； 2、4.28 未及时对温湿度进行校准或检定； 3、5.36.2 抽查的一次性输液器（带针），供货商阳江市鑫达医疗器械公司出具的随货同行单的产品注册证号错填成生产许可证号。 4、6.42 医疗器械与库房地面、内墙未保留足够空隙，不同品种、规格、批次的医疗器械分垛未保留足够空隙。
7 | 经营企业双随机 | 福州贝德医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20161015号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190823 | 1、4.29 企业未对冷藏柜进行使用前验证。 2、6.42 医疗器械与内墙未保留足够空隙。 3、6.44 未记录冷藏柜的湿度监测结果。
8 | 经营企业双随机 | 福建康佰家大药房连锁有限公司 | 闽榕食药监械经营许20151008 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190827 | 未发现问题
9 | 经营企业双随机 | 福州迪生医疗科技有限公司 | 闽榕食药监械经营许20140232号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190827 | 1、抽查三个品种的销售出库单和上游提供的随货同行单，未见注册证号或备案凭证编号：计算机管理系统内的注册证号或备案凭证编号均为旧证号，未更新；自体血回收/分离机：17L685SPG（型号：CSE-E-XX）未留存上下游的随货同行单，计算机管理系用记录的出入库时间与实际不符，未记录设备序列号。 2、计算机管理系统的用户权限设置与实际企业员工不符，其中质管陈星海未见其账户权限。 3、未对培训效果进行评价。
10 | 经营企业双随机 | 福州康恒医疗科技有限公司 | 闽榕食药监械经营许20150503 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190827 | 1、3.15 验收人员王飞未建立健康档案，也未能提供有效的健康证明； 2、4.16.1 冷库较为拥挤； 3、4.28 编号为YZJ01352/01663/01756的温湿度计未见校准或检定报告； 4、4.29 冷藏车、保温箱、冷库验证报告已于2019年5月到期； 5、5.36.2 企业开出的出库单未填写收货地址、储运条件、发货日期； 6、6.42 货物靠墙堆放，与冷库墙体未留有空隙
11 | 经营企业双随机 | 福州佳视睿通商贸有限公司 | 闽榕食药监械经营许可20170505 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190828 | 1、FVSION管道套装查看上下游资质、购销记录等，计算机系统未记录该产品的购销记录。 2、Dd：YAG激光治疗系统19-5-5购进，但首营企业审批日期为19-6-28，首营资料审核不规范。
12 | 经营企业双随机 | 福州康准医疗器械贸易有限公司 | 闽榕食药监械经营许20180213号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190828 | 1、超声多普勒胎儿监护仪未见采购、验收入库、销售记录（计算机管理系统），未记录序列号，未留存产品资质证明文件。 2、Nd：YAG激光碎石治疗仪/光纤销售记录未记录产品批号（计算机管理系统），随货同行单未记录规格。 3、仓库内的合格区、待验区有空箱、纸皮等物料设备。 4、企业员工对计算机管理系统不熟悉、操作生疏。
13 | 经营企业双随机 | 福州三宝医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20190022号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190828 | 1、4.21 退货区未配备温湿度计； 2、5.32.1 收集供货商资料未加盖红章； 3、5.36.2 企业零售给个人未开具随货单，现场未能提供购进的随货单原件，复印件显示未注明生产许可证号，规格型号，注册证号，储运条件，收货地址等，序列号填写不够完整。 4、5.38.2 序列号为KD1A02030439的高压电位治疗仪验收记录错误。
14 | 经营企业双随机 | 福州美时代贸易有限公司 | 闽01A0170 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190829 | 经现场检查，该公司《医疗器械经营企业许可证》（证号：闽01A0170），已于2019年4月1日到期，未申请延续，公司也未再经营医疗器械。
15 | 经营企业双随机 | 福州贺曼医疗科技有限公司 | 闽榕食药监械经营许20160555 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190830 | 1、3.15 质管人员、验收、仓管人员未能提供有效的健康证明； 2、企业销售产品的出库单未填写生产许可证号、收货地址、储运条件，发货单的商品名称不够规范； 3、仅见2019年8月仓库温湿度记录表，记录显示仓库温度超过制度中规定的温度未采取相应的措施
16 | 经营企业双随机 | 福州戴诺斯医学科技有限公司 | 闽榕食药监械经营许20170002号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190903 | 未发现问题
17 | 经营企业双随机 | 福州信东长惠贸易有限公司 | 闽榕食药监械经营许20161022号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190903 | 1、5.16.2 随货同行单中无收货地址、开单、复核、发货 2、4.28 温湿度计未及时计量 3、4.14.1库房内待验区摆放了合格品 4、3.14 2018、2019年度培训未包含法律法规、质量管理制度、职责
18 | 经营企业双随机 | 福建省时代亚华商贸有限公司 | 闽榕食药监械经营许20140218号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190904 | 1、企业未开展经营活动，企业场所现为福州市鼓楼区王华口腔门诊部有限公司经营场所，企业仓库现挪为他用，承租出去。
19 | 经营企业双随机 | 福州时康贸易有限公司 | 闽榕食药监械经营许20160233号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190904 | 1、经查询中招商用风暴系统，当事人于2019年1月开始未开展医疗器械的经营活动 2、企业负责人林晓明已离职，不在岗，不符合《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》第6项。
20 | 经营企业双随机 | 福州恒立医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20160248号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190905 | 1、3.12从事植入和介入类医疗器械经营人员中医学相关专业人员已离职，验收员已离职。 2、*4.22.2仓库内无空调，未做温湿度记录。 3、4.20 仓库已堆放非医疗器械杂物。 4、*4.30 未见计算机管理系统，无法查看出入库记录。 5、3.14 未见近2年的培训记录。 6、3.15 未见近两年的健康档案。
21 | 经营企业双随机 | 福州同天电子技术开发有限公司 | 闽榕食药监械经营许20150257号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190911 | 1、5.36.2 查罗氏艾滋病检测试剂盒（批号：E05473）供货清单未记录购货单位联系电话。 2、5.38.2 查帝肯洗板机（序列号：1905006808），在验收记录中未记录洗板机的序列号。
22 | 经营企业双随机 | 福州福兴医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20160553 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190912 | 该企业于9月12日当场向检查组提交注销申请
23 | 经营企业双随机 | 福州麦迪格光学眼镜有限公司 | 闽榕食药监械经营许20190226号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190917 | 1、3.11.1 企业质量管理人员不在岗 2、5.36.2 现场无法提供角膜塑形用硬性透气接触镜随货同行单
24 | 经营企业双随机 | 福州明科眼镜有限公司 | 闽榕食药监械经营许20171029号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190917 | 1、2.9.1 未见企业的售后服务记录和不良事件监测报告记录 2、4.19.1 企业未按品种、批次合理存放产品 3、5.32.2 企业在供货方和购货方首营审批记录中未体现供货方和购货方的许可证号、经营范围 4、5.38.2 企业启用新的质量管理系统后未在新系统中录入产品记录 5、6.44 企业的温湿度检测记录只记录上午的温湿度情况，未记录下午的温湿度情况。
25 | 经营企业双随机 | 福州同春医疗用品有限公司 | 闽榕食药监械经营许20140853 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190917 | 未发现问题
26 | 经营企业双随机 | 福建普力森贸易有限公司 | 闽榕食药监械经营许20181055号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190918 | 1、5.32.1 企业未收集多导睡眠诊断分析系统生产企业许可证和产品注册证 2、5.38.2 企业财务人员未在岗，现场未能提供产品验收记录 3、5.34 在多导睡眠诊断分析系统订货合同中未与供货者约定质量责任
27 | 经营企业双随机 | 福州康灵医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20171033号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190918 | 1、拨打企业负责人电话无法接通 2、检查地址位于仓山区盖山镇叶下村121-1号，现场检查门牌有叶下村121号、叶下村121-2号，叶下村121-3号，未发现悬挂门牌为叶下村121号-1号的房产，现场也未发现福州康灵医疗器械有限公司开展经营活动
28 | 经营企业双随机 | 福州天益医疗器械有限公司 | 闽榕食药监械经营许20171039号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190918 | 未发现问题
29 | 经营企业双随机 | 福建利君康医疗器械有限公司 | 闽01A0173 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20190919 | 1、5.36.2 随货同行单上无生产企业许可证号、储运条件、收货地址 2、3.15 朱私文2019年未体检
30 | 经营企业双随机 | 福州明视眼镜有限公司 | 闽榕食药监械经营许20140205号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20191016 | 5.38.2 验收记录没有厂家出厂检验报告
31 | 经营企业双随机 | 福州锐迪莱科医疗器械有限公司 | 闽01A2313 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20191017 | 该企业处于准备递交申请注销材料阶段
32 | 经营企业双随机 | 福州江海贸易有限公司 | 闽010436号 | 福州市市场监督管理局 | 抽查 | 20191018 | 该公司现场大门紧闭，电话联系其企业负责人，告知已停业多时，并准备材料向台江区市场监督管理局递交注销材料。