附件1：

市质检所不锈钢厨具试验设备采购项目

内容和要求

1、概况

为了满足实验室需求,福州市产品质量检验所需要采购一台不锈钢厨具颈部疲劳强度试验机和一台不锈钢餐具厨具耐腐蚀试验机。

2、功能及满足技术指标

2.1不锈钢厨具颈部疲劳强度试验机

2.1.1 符合标准: QB/T 2174-2006《不锈钢厨具》

2.1.2用途: 不锈钢厨具颈部疲劳强度试验机用于检测检验不锈钢厨具是否焊接牢固，对焊接及滚轧的不锈钢厨具进行反复疲劳测试。

2.1.3不锈钢厨具颈部疲劳强度试验机具体参数：

（1）仪器设置有固定夹具和活动夹具，活动夹具与主体接触点距最近的固定夹具加块间距为（90±1）mm，加持后试件处于水平位置，不应有夹持的附加应力；

（2）产品主体以颈部为中心，以17次/min的运动速率，向下匀速运动（30±1）mm，再匀速复位，运动速率和运动距离可调；

（3）运行次数大于150次，运行次数可自行设置。

2.2不锈钢餐具厨具耐腐蚀试验机

2.2.1符合标准:GB/T 15067.2—2016《不锈钢餐具》

2.2.2用途:不锈钢餐具厨具耐腐蚀试验机用于检测不锈钢餐具厨具的1%氯化钠溶液耐腐蚀性试验；

2.2.3 不锈钢餐具厨具耐腐蚀试验机具体参数：

（1）玻璃或塑料恒温容器（温度范围： 60℃±2℃，温度范围大于60℃且可调节）;放置蒸发的塑料或玻璃盖;支撑不同款式厨具和餐具试样的塑料试件架：试样与试件架保持最少的接触，试件架可支撑手柄和厨具凹口并可使溶液流出，试件架可以在容器内上升和下降;要求以上配件均能满足不同款式厨具和餐具试样金属部分能完全浸入溶液。

（2）提拉周期速率为2次/min～3次/min，持续时间6h，提拉周期速率和持续时间需可调。

（3）用于观察腐蚀情况的（4～10）倍放大镜2个，直径为0.4mm和0.75mm的金属丝至少各10根。

3、交货期、质保期、交货地点、交付条件

交货期：合同签订后15天内。

质保期：1年。

交货地点：福州市产品质量检验所。

交付条件：到货，安装后进行计量校准并通过采购人验收后交付，设备的检定或校准费用均由中标人承担，质保期至少一年。

4、其他要求

4.1投标人的投标服务必须符合国家对有关服务的相关标准的规定。

4.2本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、付款方式

合同生效后，中标方完成合同约定事项后，提供相应费用的有效税务发票，采购人收到有效税务发票1个月内以转账形式付款。

6、违约责任

6.1 因中标供应商原因造成合同无法按时签订，视为中标供应商违约，中标供应商违约对采购人造成损失的，还需另行支付相应的赔偿。

6.2若中标供应商未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期完工时间内完工的，在采购人发出的违约通知后30天内(或经采购人书面确认的更长时间内)仍未纠正其行为，同时向中标供应商发出书面违约通知，则采购人有权终止本合同。

6.3 在签定合同之后，中标供应商要求解除合同的，视为中标供应商违约，对采购人造成的损失的，中标供应商需支付相应的赔偿。

6.4 因中标供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标人有权保留更换中标供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

6.5 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

6.6 在明确违约责任后，中标供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。