附件1：

福州市质检所-86℃超低温冰箱设备采购项目

内容和要求

1、概况

为了满足GB 4789.28-2024中标准储备菌株存放需求（-70℃以下）,福州市产品质量检验所需要采购一台-86℃超低温冰箱。

2、功能及满足技术指标

2.1 -86℃超低温冰箱

2.1.1用途: 用于实验室标准储备菌株存放。

2.1.2 -86℃超低温冰箱具体参数：

（1）机身尺寸：宽度≤75cm，深度≤95cm，高度≤200cm。

（2）有效容积：380L-450L。

（3）最低制冷温度可达-86℃，双压缩机，功率≤1000W，双级复叠制冷，使用R290+R170碳氢HC环保冷媒。

（4）环境温度32℃及以上高温时，可正常使用。

（5）使用航空真空隔热材料VIP隔热板。

（6）内外门均带密封条设计。

（7）微电脑控制，可显示温度、电压，能实时保存箱内设定温度、实际温度等数据。配备USB接口，可导出温度数据。

（8）具有多种故障报警功能，包括冰箱内高低温报警、环境高温报警、压缩机保护报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警等功能。

（9）具有一体式手把门锁设计，可实现单手开门，可同时使用暗锁及双挂锁，实现双锁开关。

（10）内胆防腐蚀。

（11）具有加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

（12）内置5V冷链监控供电系统，确保断电报警和数据记录不间断。

（13）配备防腐蚀搁架、除霜铲、钥匙。

（14）整机质保期限至少1年，压缩机至少3年。

3、交货期、质保期、交货地点、交付条件

交货期：合同签订后10个工作日内。

质保期：整机质保期限至少1年，压缩机至少3年。

交货地点：福州市产品质量检验所415实验室。

交付条件：到货，安装后采购方进行验证并通过验收后交付,若需计量校准，设备的检定或校准费用均由中标人承担，质保期至少一年。

4、其他要求

4.1投标人的投标服务必须符合国家对有关服务的相关标准的规定。

4.2本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、付款方式

合同生效后，中标方完成合同约定事项后，提供相应费用的有效税务发票，采购方收到有效税务发票1个月内以转账形式付款。

6、违约责任

6.1 因中标供应商原因造成合同无法按时签订，视为中标供应商违约，中标供应商违约对采购方造成损失的，还需另行支付相应的赔偿。

6.2若中标供应商未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期完工时间内完工的，在采购方发出的违约通知后30天内(或经采购方书面确认的更长时间内)仍未纠正其行为，同时向中标供应商发出书面违约通知，则采购方有权终止本合同。

6.3 在签定合同之后，中标供应商要求解除合同的，视为中标供应商违约，对采购方造成的损失的，中标供应商需支付相应的赔偿。

6.4 因中标供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标人有权保留更换中标供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

6.5 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，采购方有权终止合同，给采购方造成的损失，还应承担赔偿责任。

6.6 在明确违约责任后，中标供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。