## Sheet1
序号 | 政府采购品目 | 采购项目名称 | 计量单位 | 采购数量 | 产品类型 进口或国产 | 重点参数
1 |  | 液相色谱/质谱联用仪 | 台 | 1 | 国产 | 三重四级杆质谱部分： 1.质量范围：≥m/z 3000， 2.MRM最小驻留时间≤0.5 ms 3.ESI+灵敏度（仪器检出限）：1 pg 利血平进样，m/z 609>195 , S/N > 550000 4.ESI-灵敏度（仪器检出限）：柱上1 fg 氯霉素连续进样10针，m/z 321>152 , RSD < 10%，S/N > 550000 超高效液相色谱部分： 1.系统耐用≥15000psi 2.流量精度≤0.05%RSD 3.交叉污染≤0.001%
2 |  | 气相色谱/质谱联用仪 | 台 | 1 | 国产 | 三重四级杆质谱部分： 1.质量数范围：2-1000amu或更宽，以0.1amu递增 2.灵敏度 EI SRM/MRM：100fg OFN，S/N＞15000-1；EI Full Scan：1pg OFN,S/N＞1500-1 3.分辨率：0.5~4 amu分辨可调； 4.最大扫描速度：≥20000 Da/sec； 5.MRM扫描速率：≥300个MRM/秒； 气相色谱仪: 1.操作温度：室温以上4℃-450℃； 2.温度分辨：1℃温度设定，0.1℃程序设定； 3.分流/不分流毛细管柱进样口 前处理装置： 1、批量处理能力：≥48位；自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min；尾管1.0 ml精准定容； 2、振荡速度范围：100-1800rpm，（转速精度≤2%），额定最大振幅：≥32mm；实时显示仪器当前运行状态；自动进行超重检测；
3 |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 国产 | 系统压力优于60MPa/45MPa 自动进样器交叉污染优于0.01% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% 四元梯度泵、进样器冷阱、 DAD/PDA检测器、蒸发光检测器
4 |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 国产 | 系统压力优于60MPa/45MPa 自动进样器交叉污染优于0.01% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% 四元梯度泵、带冷阱、 DAD/PDA检测器、荧光检测器
5 |  | 超高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 国产 | 系统压力大于150MPa/100MPa 自动进样器交叉污染优于0.005% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% DAD或者PDA检测器
6 |  | 薄层成像系统 | 台 | 1 | 国产 | 光源：增强的UV254nm, UV366nm, 400-750nm白光直射以及白光透射 光源频率：65KHz
7 |  | 光学显微镜（带成像系统） | 台 | 1 | 国产 | 物镜清晰圆直径：4倍物镜≥17.4mm、10倍物镜≥17.3mm、20倍物镜≥17.5mm、40倍物镜≥18.6mm、100倍物镜≥18.5mm 转换器定位稳定性：≤0.008mm 双目系统左右视场中心偏差上下≤0.03mm，左右外侧≤0.03mm，左右内侧≤0.10mm （带成像系统）
8 |  | 光学显微镜（带成像系统） | 台 | 1 | 国产 | 物镜清晰圆直径：4倍物镜≥17.4mm、10倍物镜≥17.3mm、20倍物镜≥17.5mm、40倍物镜≥18.6mm、100倍物镜≥18.5mm 转换器定位稳定性：≤0.008mm 双目系统左右视场中心偏差上下≤0.03mm，左右外侧≤0.03mm，左右内侧≤0.10mm （带成像系统）
9 |  | 电子天平 | 台 | 1 | 国产 | 1、可读性：0.01mg（精细量程） 2、最大秤量：120g 3、单量程
10 |  | 自动溶出度仪 | 台 | 1 | 国产 | 转速范围： 10-250 rpm 精 度： 25-250RPM 时为±1% 10-25 RPM 为±2% 转轴晃动度： ≤±1.0mm 14杯12杆，6+6分组模式，双驱双取自由控制，在线溶媒脱气
11 |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 国产 | 系统压力优于60MPa/45MPa 自动进样器交叉污染优于0.01% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% PDA检测器+荧光检测器，带可编程进样程序，进样系统带控温及除湿功能，柱温箱温度可低至4℃， 可扩展性
12 |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 国产 | 系统压力优于60MPa/45MPa 自动进样器交叉污染优于0.01% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% PDA检测器，进样系统带控温及除湿功能，柱温箱温度可低至4℃， 可扩展性，具备二位六通阀，耐压≥45Mpa，可拓展多维系统的应用
13 |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 国产 | 系统压力优于60MPa/45MPa 自动进样器交叉污染优于0.01% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% PDA检测器，进样系统带控温及除湿功能，柱温箱温度可低至4℃
14 |  | 超高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 国产 | 系统压力大于150MPa/100MPa 自动进样器交叉污染优于0.005% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% PDA检测器，进样系统带控温及除湿功能，柱温箱温度可低至4℃
15 |  | 自动溶出度仪 | 台 | 1 | 国产 | 转速范围： 10-250 rpm 精 度： 25-250RPM 时为±1% 10-25 RPM 为±2% 转轴晃动度： ≤±1.0mm 14杯12杆，6+6分组模式，双驱双取自由控制
16 |  | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | 国产 | 波长范围：190nm－1100nm 吸光度线性范围：-3.0～5.0A 波长准确度：±0.5nm 光度精确度：±0.002A
17 |  | 电位滴定仪 | 台 | 1 | 国产 | 具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正，MEAS Conc离子浓度测量等模式，审计追踪， 自动进样器，至少2个进液通道
18 |  | 渗透压仪（冰点法） | 台 | 1 | 国产 | 1.测量范围(0-3000 mOsm/kg H2O); 2.分辨率(1 mOsm/kg); 3.样本量要求(≤50 μL); 4.重复性误差(±2 mOsm); 5.测试时间(≤90 s/样本)
19 |  | 全自动旋光仪 | 台 | 1 | 国产 | 1.测量量程(±90° / ±259°Z); 2.分辨率(0.001°); 3.波长(589nm, 可选多种谱线); 4.内置珀耳帖控温系统(10-50 ℃); 5.支持21 CFR Part 11审计追踪，耐腐蚀型温控管
20 |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 国产 | 系统压力优于60MPa/45MPa 自动进样器交叉污染优于0.01% 定性测量重复性应≤0.5% 定量测量重复性应≤2% DAD检测器
21 |  | 微波消解仪 | 台 | 1 | 国产 | 自动连续微波功率输出系统；微波反应腔，温度反应精度+/-0.1℃；检测频率200次/秒，检测区间 0- 330℃；超高压罐组件最大压力2200psig，最高温度310℃
22 |  | 抑菌圈测定仪 | 台 | 1 | 国产 | 内设多国药典检测方法。自动检测实验室温湿度变化并记录。配有数据自动输入器
23 |  | 气相色谱仪（带顶空） | 台 | 1 | 国产 | 加热区温度控制精度优于±0.1°C 样品瓶间重现性：RSD < 1.5% 定性重复性≤1%；定量重复性≤3% FID及ECD检测器
24 |  | 电子天平 | 台 | 1 | 国产 | 1、最大秤量：82g（精细量程）/220g 2、可读性：0.01mg（精细量程）/0.1mg 3、双量程
25 |  | 电子天平 | 台 | 1 | 国产 | 最小显示：0.1mg，单量程，最大量程：220g